## ОП1
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
обществената поръчка с предмет:
„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване по 8 обособени позиции"
обособена позиция №1
Везни
№ | кат. № | Предмет /описание на необходимото оборудване | ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА | Единична цена в лева без ДДС | бр. | Обща цена за съответния артикул в лева без ДДС
1 |  | Аналитична везна | 220g/0,0001g |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
2 |  | Прецизна везна | Обхват до - 1000 г. Точност - 0.01 г. Калибровка – външна |  | моля, попълнете | 3 | моля, попълнете
3 |  | Аналитична прецизна везна | Обхват до - 220 г. Точност - 0.0001 г. Калибровка – външна Линейно отклонение 0.0002 г. |  | моля, попълнете | 4 | моля, попълнете
4 |  | Лабораторни Везни | С точност до втори знак (0.01 g) |  | моля, попълнете | 3 | моля, попълнете
5 |  | Лабораторни Везни | С точност до трети знак (0.001 g) |  | моля, попълнете | 7 | моля, попълнете
6 |  | Лабораторни Везни | С точност до четвърти знак (0.0001 g) |  | моля, попълнете | 3 | моля, попълнете
7 |  | Електронна Везна | Обхват - До 250 гр точност - 0,001 г |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
8 |  | Електронна техническа Везна |  |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
|  | обхват: | 400 г | 400 г
|  | разделителна способност: | 0,01г | 0,01г
|  | обхват за тариране: | мин 200г | мин 200г
|  | работна температура: | 10-40°С | 10-40°С
|  | размери на блюдото: | >100мм(диаметър) | >100мм(диаметър)
|  |  | или 100/100мм | или 100/100мм
9 |  | Джобна Везна |  |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
|  | капацитет: | около 250 г
|  | разделителна способност: | 0,1г
10 |  | Пенчета за везни |  |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
|  | размер: | 43мм х 43мм х 9 мм
предназначени както за течни, така и за реактиви
в твърдо състояние
гладка повърхност за лесно изсипване на пробата
[5 empty] | Цена за изпълнение в лева без ДДС |  | моля, попълнете
Забележка: В полето "Обща цена за съответния артикул в лева без ДДС" се въвежда произведението на единичната цена по съответния брой артикули.
В полето "Цена за изпълнение в лева без ДДС" се попълва сборът от общите цени за отделнтие артикули.
Подпис и печат:
дата: |  |  | /име и фамилия/

## ОП2
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
обществената поръчка с предмет:
„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване по 8 обособени позиции"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2
Бъркалки
№ | кат. № | Предмет /описание на необходимото оборудване | ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | Единична цена без ДДС | бр. | Обща цена за съответния артикул в лева без ДДС
1 |  | Вортекс миксер |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
2 |  | Магнитна бъркала с топла плоча |  | моля, попълнете | 4 | моля, попълнете
3 |  | Вортекс |  | моля, попълнете | 4 | моля, попълнете
4 |  | Електромагнитна бъркалка | Температурен обхват - 30–300 оС Обороти – 150–1200 об/мин. Обем на разбъркването – 15 л. | моля, попълнете | 3 | моля, попълнете
5 |  | Лабораторни Бъркалки | Стандартни - задаване на температура и обороти | моля, попълнете | 10 | моля, попълнете
6 |  | Лабораторни Бъркалки | С контрол и мониторинг на температура и обороти | моля, попълнете | 8 | моля, попълнете
7 |  | Бъркалки |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
с нагряване
магнитна с едно гнездо
|  | макс.вместимост на разтвора: | до 2 литра
|  | обороти: | 0-1200 об./мин
индикация за включено нагряване
дисплей с показание на обороти и температура
|  |  |  | Цена за изпълнение в лева без ДДС |  | моля, попълнете
Забележка: В полето "Обща цена за съответния артикул в лева без ДДС" се въвежда произведението на единичната цена по съответния брой артикули.
В полето "Цена за изпълнение в лева без ДДС" се попълва сборът от общите цени за отделнтие артикули.
Подпис и печат:
дата: |  |  | /име и фамилия/

## ОП3
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по обществената поръчка с предмет:
„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване по 8 обособени позиции"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3
Уреди с нагряване и охлаждане
№ | кат. № | Предмет /описание на необходимото оборудване | ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | Единична цена без ДДС | бр. | Обща цена за съответния артикул в лева без ДДС
1 |  | Орбитален термостатиращ клатачен апарат | - температурен диапазон 5 – 65оС - платформа за минимум 6 ерленмайерови колби с обем 500 мл - орбита максимум 20 мм - скорост до 300 мин-1 - възможност за монтиране на различни платформи | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
2 |  | Водна баня | Водна баня, клас Basic, 14 литра, +10°C до + 95°C | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
3 |  | Водна баня с две гнезда ВБ-2Ц - цифрово управление | Водна баня с две гнезда ВБ-2Ц - цифрово управление | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
5 |  | Стерилизатор на "Кох" - камера мед /23 л;парен, при атмосферно налягане (0 атм.) | Стерилизатор на "Кох" - камера мед /23 л;парен, при атмосферно налягане (0 атм.) | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
6 |  | Автоклав 18л | 18l | моля, попълнете | 3 | моля, попълнете
7 |  | Дестилатор стенен 10 л/ч ДС-10 / ДС-М-10 - изпарител мед | Дестилатор стенен 10 л/ч ДС-10 / ДС-М-10 - изпарител мед | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
8 |  | Хибридизационна фурна |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
9 |  | Криостат за биофилм и активни утайки с размер на срезите 2-12 мкм | Криостат за биофилм и активни утайки с размер на срезите 2-12 мкм | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
10 |  | Лиофилизатор 5 кг/24ч с включена вакуум помпа | Лиофилизатор 5 кг/24ч с включена вакуум помпа |  | 1 | моля, попълнете
11 |  | Термоблок с дигитален дисплей | Температурен обхват °C: + 5 над околната до 130 Резолюция на зададената температура °C: 0.1 Темп. стабилност при 37°C, °C: ± 0.1 | моля, попълнете | 3 | моля, попълнете
12 |  | Водна баня | Обем на резервоара: 6 l Полезен обем: 4 l Температурен обхват: +5°C над стайната до 99,9°C Вътрешна камера от неръждаема стомана | моля, попълнете | 2 | моля, попълнете
13 |  | Термостати - | 6-10 литра | моля, попълнете | 6 | моля, попълнете
14 |  | Система за дейонизирана вода |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
|  | производителност: | 6-8 л/час
|  | резервоар: | минимум 8 л.
|  | разход на вода: | до 60 л.
|  | захранващо напрежение: | 220 V
|  | проводимост: | 2,3µS/cm
15 |  | Сушилня |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
конвекционална
неръждаема стомана
|  | вместимост: | до 50 л.
|  | температура: | от 30 до 220°С
16 |  | PCR |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
система за нагряване и охлаждане е подсигурена от Пелтиер елементи
|  | капацитет на блока: | 25х0,2 мл;
|  | опция: | 16х0,5мл епруветки
раб.температурен диапазон на
|  | нагряващия блок: | 4-99°С
17 |  | Автоклав полуавтоматичен хоризонтален |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
раб.камера да бъде изработева от легирана електрополирана
неръждаема стомана AISI 316 С
|  | размери: | Ø250 мм х дълб. 420 мм
|  | обем на раб.камера: | 23 л.
|  | външни габаритни размери (ШхВхД): | 510 х 365 х 545 мм
|  | вътрешна раб.повърхност (ШхД): | 170 х 420 мм
|  | мощност: | 2,2 кW
|  | захранване и връзки: | 220/240 V, 50-60 Hz
да бъде включена мрежеста кошница от неръждаема
стомана за поставяне на матеиали за стерилизация
18 |  | Пещ |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
|  | размери на раб.камера (ШхВхД): | 175/180 х 95/100 х 220/230 мм
|  | четиристранно нагряване: | стени, под и тавани
|  | технологичен отвор на пеща (ШхВ): | 175/180 х 95/100 мм
|  | работна температура: | 1000/1100°С
|  | максимална температура: | 1100°С
|  | мощност: | 2400VA
|  | захранващо напрежение: | 220 V/ 50 HZ
електронна комутация на електричесия товар чрез SSR
|  | управление на температурата: | с програмен микропроцесорен контролер с цифрова индикация Термодвойка тип "К"
|  |  |  | Цена за изпълнение в лева без ДДС |  | моля, попълнете
Забележка: В полето "Обща цена за съответния артикул в лева без ДДС" се въвежда произведението на единичната цена по съответния брой артикули.
В полето "Цена за изпълнение в лева без ДДС" се попълва сборът от общите цени за отделнтие артикули.
Подпис и печат:
дата: |  |  | /име и фамилия/

## ОП4
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
обществената поръчка с предмет:
„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване по 8 обособени позиции"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4
Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение
№ | кат. № | Предмет /описание на необходимото оборудване | ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | Единична цена без ДДС | бр. | Обща цена за съответния артикул в лева без ДДС
1 |  | Система за пречистване на вода | - петстепенна система за обратна осмоза - крайна чистота на водата до 3 микросименса - производителност мин 5 л/час - резервоар с обем минимум 5 литра - възможност за монаж под мивка | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
2 |  | Настолен рН метър | - Обхват 0.00 – 14.00 ±0.01 - Температура 0 -100оС ±1 - Калибриране минимум в 2 точки - рН-електрод с BNC куплунг - температурна сонда - статив за електрод | моля, попълнете | 2 | моля, попълнете
3 |  | Лабораторна центрофуга | - ротор с капацитет до 4х100 мл - максимална скорост до 6000 rpm - защита от прегряване на мотора - индикация за дисбаланс - автоматично разпознаване на роторите | моля, попълнете | 2 | моля, попълнете
4 |  | Автоматични пипети с променлив обем | - 0.5 – 10 µl | моля, попълнете | 5 | моля, попълнете
|  |  | - 10 – 100 µl | моля, попълнете | 7 | моля, попълнете
|  |  | - 100 - 1000 µl | моля, попълнете | 7 | моля, попълнете
|  |  | - 500 – 5000 µl | моля, попълнете | 5 | моля, попълнете
5 |  | Филтрираща система – стъклена | - Държател за филтри 47/50мм - Фуния с обем минимум 300 мл - Ерленфайерова колба 1000 мл с шлиф | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
6 |  | Стомашер за хомогенизиране на проби | - Скорост 230/265/300 ±5 - Таймер 30/60/120/ s и непрекъсната продължителност - Обем на пробите от 5 до 80 мл | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
7 |  | Термостатична водна баня – дигитална | - Обем минимум 5 литра и 2 гнезда - Температурен диапазон до 100оС | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
8 |  | Вакуум помпа |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
9 |  | Пипети | 3-pack 0.5–10 μL, 10–100 μL, 100–1,000 μL | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
10 |  | Пипети | 3-pack 0.1–1 mL, 0.5–5 mL, 1–10 mL | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
11 |  | Инкубатор | 636/45 Plus /500 х 550 х 730 външни размери/ | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
12 |  | Ultrasonic processors | 750W, AC input 220 V, Schuko plug + Sound abating enclosure + Tapered microtip for 500 and 750W ultrasonic processor | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
13 |  | Ултра-звуков дезинтегратор | Z412619-1EA + Sound abating enclosure for 130W | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
14 |  | Мини центрофуга | с вортекс и два ротора - за 12 х 1,5 и 0,5/0,2 мл (max 3500 rpm) | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
15 |  | Настолна охлаждаща центрофуга за 24 епруветки | от 1,5/2 ml (-9 до +40 °С) max 21,130 х g (15 000 rpm) | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
16 |  | Универсална настолна охлаждаща центрофуга, окомплектована с летящ ротор | капацитет 4 х 500мл и адаптoри за: 48 х 15мл и 20 х 50мл Falcon епруветки | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
17 |  | Подържана скорост с летящия ротор: | 4000rpm (3200 xg) | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
18 |  | Шкаф за 4 газови бутилки | 1000х600х1800 мм, 4 врати, решетъчен рафт неръждаем | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
19 |  | Центрофуга с охлаждане, регулируеми обороти | до 20 000 об/мин; – от -20°С до +40°С; с различни ротори и адаптори за микроплаки и епруветки с различен обем | моля, попълнете | 3 | моля, попълнете
20 |  | Едноканални пипети с вариабилен | обем (комплект от 5 бр. – от 0,1 μl до 5 ml) с включен статив | моля, попълнете | 5 | моля, попълнете
21 |  | Вортекс | Тип движение: орбитално Орбита: 4 mm Скорост: 750 – 3000 rpm Задаване на скоростта: аналогово Режим на работа: автоматичен или непрекъснат | моля, попълнете | 2 | моля, попълнете
22 |  | Aвтоматичен дестилатор за вода без резервоар | Проводимост приблизително 2.3 μS/см при 20 ºС ; Капацитет на дестилатора: 4 l/h; Необходимо количество студена вода: ~ 40 l/h; | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
23 |  | ЕКГ Апарат - 12 канален (USB връзка с компютър) и софтуер | - 10 ЕКГ отвеждания - Чувствителност - 2.5, 5, 10, 20, авто (I~a VF:10, V1~V6:5) mm/mV - Скорост на печат - 12.5, 25, 50 мм/s - Цветен дисплей - 480 x 272 - Детекция на пейсмеъкър - Вътрешна флаш памет - Захранване - AC - Комуникация - PC връзка с RS232 и интерфейс и LAN | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
24 |  | Диагностичен аудиометър с въздушна и костна проводимост | - Компютърна диагностика - Честотен обхват:53:53125-8000Hz - Динамичен обхват (AC): от - 10 до макс.+120 dBHL въздушна проводимост - Динамичен обхват (BC): от - 10 до макс. +80 dBHL костна проводимост - Слушалки | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
25 |  | Електронен спирометър с вграден пулсоксиметър | - Вграден дисплей, клавиатура и термо-принтер Вътрешен температурен сензор за BTPS преобразуване Памет с капацитет за над 6000 спирометрични изследвания Интерфейс: RS32, USB, Bluethooth Система за измерване на поток/обем с цифрова турбина, без необходимост от калибрация Температурен сензор за автоматична G54температурна компенсация Захранване: Акумулаторна батерия и мрежов адаптер Софтуер WinspiroPRO Измервани параметри: *FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FV, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, PEF25%, FEF50%, FEV75%, FEV25, FET, Vext, Lung, Age, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, VC, IVC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV Цветен графичен дисплей с висока разрешаваща способност вграден пулсоксиметър Комплкт със 100 бр. турбини за еднократна употреба | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
26 |  | Кондуктометрични клетки | контанта 10 см за кондуктомер Consort C860 | моля, попълнете | 2 | моля, попълнете
27 |  | Спектрофотометър | за област на спектъра 300-1000 nm | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
28 |  | Кондуктометър | кондуктометрична клетка с константа 10 см | моля, попълнете | 2 | моля, попълнете
29 |  | Рефрактометър | ръчен, оптичен | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
30 |  | Рефрактометър | дигитален | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
31 |  | Мултифукционална клатачка |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
дигитална без платформа
Стабилна конструкция;
Подходяща за работа в хладилна стая и инкубатор
|  | дисплей | дигитален LED с 3 цифри, показващ време и скорост
|  | скорост | 100 - 1,200 rpm
|  | таймер | 0 - 99 min или непрекъсната работа
|  | тип движение | циркулационно, 3 мм орбита
|  | максимална товароносимост | 2 кг
|  | Допустима температура на околната среда | +4° to 65°C
|  | Размери (W x D x H) | 25.6 x 31.7 x 12.7 cm
|  | Тегло | 7.3 kg
230V
32 |  | Конфигурация Спектрофотометър |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
|  | Дължина на вълната | 190-840 нанометра
|  | Точност на дължината на вълната | ± 1 пМ
|  | Фотометричен обхват | 0.02 до 75
|  | Фотометрично точност | ± 2%
|  | Детектор | 2048-елемент линейна силициев CCD матрица
|  | Примерни отделения | 1
|  | Дължина на пътя | 1 mm (с автоматичен обхват до 0.05 мм)
|  | Източник на лампата | Ксенонова светкавица лампа
|  | Време за сканиране | <5 секунди
|  | Размери (см) | 14 х 20см
|  | Тегло | 2,0 кг
33 |  | Водна баня |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
|  | размери: | 240 х 240 х 120мм
|  | обем: | 7 л.
|  | температурен диапазон: | + 20 - +100°С
електронен контрол на температурата
дигитален дисплей
с ваничка
автоматично изключване
програмируем режим на работа
държател за епроветки
34 |  | Електрод |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
комбиниран стъклен
35 |  | Центрофуга |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
2000 - 6000 rmp (регулиране през 500 rmp)
|  | spin таймер: | 1 сек. - 30 мин.
|  | mixing strngth: | soft, medium, hard
|  | време за смесване: | 0 - 20 секунди
|  | регулиране на циклите: | 1 - 999 цикъла
включва ротор за 12 х 1,5 мл епендорф епруветки
ротор RC - 0,5/0,2 за 12 х 0,5 + 12 х 0,2 мл епендорф епруветки
36 |  | Центрофуга |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
без ротор
|  | максимални обороти: | 18 000 min‾¹
|  | максимален капацитет: | 6х50 ml
време за центрофугиране-възможност за избор
|  | на следните режими: | от 1 s до 100 min
режим на непрекъсната работа
режим на кратки цикли
безчетков мотор
контролен електронен дисплей
възможност за избор на скорост
автоматично изключване при разбалансираност
заключване на капака след стартиране
камера от неръждаема стомана
|  | материал: | метал, вкл.капака
|  | макс.размери: | 250х300х350 мм
|  | максимално тегло: | 12 кг
възможност за избор на летящи, ъглови, хематокритни ротори
|  | захранване: | 220V/50Hz
|  | консумирана мощност: | 500V A
37 |  | Ротор |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
|  | макс. скорост: | 8610 xg
|  | гнезда: | 6
|  | епруветки: | 6 бр.х50 мл.
38 |  | Метеорологична станция |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
обхват до 300 м
съдържа сензори за:
температура на въздуха
количество валежи
атмосферно налягане
влажност на въздуха
посока, скорост и студ на вятъра
|  |  |  | Цена за изпълнение в лева без ДДС |  | моля, попълнете
Забележка: В полето "Обща цена за съответния артикул в лева без ДДС" се въвежда произведението на единичната цена по съответния брой артикули.
В полето "Цена за изпълнение в лева без ДДС" се попълва сборът от общите цени за отделнтие артикули.
Подпис и печат:
дата: |  |  | /име и фамилия/

## ОП5
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
обществената поръчка с предмет:
„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване по 8 обособени позиции"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5
Оптически уреди
№ | кат. № | Предмет /описание на необходимото оборудване | ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | Спецификации на предложените от участника антикули, в т.ч. марка, вид и т.н. | Единична цена в лева без ДДС | бр. | Обща цена за съответния артикул в лева без ДДС
1 |  | Лабораторен микроскоп - бинокулярен | - Окуляри DIN E-PLAN ахроматен 4х/0.10 DIN E-PLAN ахроматен 10х/0.25 DIN E-PLAN ахроматен 40х/0.65 DIN E-PLAN ахроматен 100х/1.25(S)(Oil) - Увеличение от 40х до 1000х |  | моля, попълнете | 6 | моля, попълнете
2 |  | Бинокулярен микроскоп | С увеличение от 250х до 1600х |  | моля, попълнете | 10 | моля, попълнете
3 |  | Бинокулярен учебен микроскоп | комплект обективи 10х, 20х, 40х увеличение, апохромати |  | моля, попълнете | 25 | моля, попълнете
4 |  | Изследователски микроскоп | снабден със CCD-камера, оборудван с обективи 10х, 20х, 40х, 60х/100х увеличение |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
5 |  | Лазер полупроводников червен + захранване | мощност от 10 до 50 mW |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
6 |  | Лазер полупроводников зелен + захранване | мощност от 10 до 50 mW |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
7 |  | Лазер полупроводников син + захранване | мощност от 50 до 100 mW |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
8 |  | Лазер хелиево неонов червен (632,8 nm) + захранване | мощност от 3 до 6 mW |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
9 |  | огледало алуминиево със защитно покритие | диаметър 1'', спектрален диапазон VIS + NIR |  | моля, попълнете | 10 | моля, попълнете
10 |  | лещи комплект | диаметър 1'', спектрален диапазон VIS + NIR, фокусни разстояния от 10 cm до 100 cm |  | моля, попълнете | 2 | моля, попълнете
11 |  | Металографски микроскоп |  |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
с възможност за дигитализация на образа и едновременно наблюдение на монитор
|  | увеличение | от 50х до 507х
|  | диапазон за преместване на предметната маса | надлъжно -от 0 до 40 мм, напречно - от 60 до 80 мм, въртеливо - от 0 до 360 градуса
|  | стойност на деленията на скалите | премчестване - 1 мм, въртене - 2 градуса,
|  | стойност на деленията на нониуса | на масата . 0,1 мм, на механизма за микрометрична фокусировка - 0,002
|  | габаритни размери | 310х320х540 мм
|  | тегло | 8 кг
|  | обективи по 1 бр. | планахромат f= 16 х 0,30; планахромат f= 25 х 0,25; планахромат f= 6,3 х 0,65; планахромат f= 6,3 х 0,60;
|  | окуляри по 2 бр. | 6,3х; 10х; 12,5х; 16х
|  | камера | цифрова
|  | видео запис | 1080 зp FULLHD
|  | снимки | до 16 megapixel
|  | софтуер | Windows XP, Windows 7
12 |  | Конфигурация Поляриметър |  |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
кръгов, с Nicol – призма
589.3 nm монохромат. светлина и LED-лампа
|  | ИЗМЕРВАТЕЛЕН ОБХВАТ | +/- 180°
|  | Прецизност | 0.05%
|  | Разделителна способност | 1°
|  | Окуляр с фокусно увеличение | 3Х
|  | Поляриметрична тръба | 100 нанометра и 200 нм
|  | Размери | 510х135х380 мм
|  | Захранване | 230V/ 50 Hz, 30 W
13 |  | Ротационен вакуум изпарител |  |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
хидравлична лифтова система за сваляне и вдигане
практичен комби-клип за лесно монтиране и демонтиране на изпарителната колба
уплътнители от PTFE/стъкло, устойчиви на химикали
оптимизиран вертикален хладник
|  | водна баня с работен обхват: | +20°С - +90°С с устойчиво на корозия покритие и цифров дисплей за температурата, с температурна точност +/-1°С
регулируем ъгъл на главата за оптималнто нагласяне ъгъла на потапяне на изпарителната колба към водната баня
застандартна дестилация в колби с обем от 50 мл до 4000 мл
кран за аериране на системата и полуавтоматична дестилация с допълване
в комплект с 1 изпарителна колба и 1 приемна колба с обем от 1 литър и шлифт STJ 29,2/32
|  | обороти: | 20 - 280 rpm
|  | размери вкл банята (L x H x D) | 430 x 520 x 315 mm
CE/CSA сертификат
14 |  | Ултразвукова вана |  |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
без нагряване, в комплект с капак
|  | материал: | неръждаема стомана
влагоустойчива клавиатура
функция дегазиране
дренаж позициониран от задната страна на ваната за лесно почистване
LED индикация за нагласено и оставащо време
възможност за непрекъсната работа или такмер от 1 до 30 минути
|  | вътрешни размери (L x B x H): | 240 х 137 х 100 мм
|  | външни размери (L x B x H): | 300 х 179 х 214 мм
|  | обем: | 2,75 л
15 |  | Микроскоп - бинокулярен за обучение и лабораторна работа |  |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
бинокулярна глава с 45°наклон и 360° ротация
диоптрична настройка +/-5 dp в двата окуляра
|  | окуляри: | DIN стандарт WF10x(18 mm Ø) и WF16x(11 mm Ø)
|  | обективи: | DIN стандарт, ахроматични, 4х (0.1 nA), 10x (0.25 nA), 40x (0.65 nA) retractable и 100x (1.25 nA) имерсионен и retractable
|  | общо увеличение: | 1600х
Кондензер Abbe 1.25 nA с диафрагмен ирис и сменяеми филтри
|  | осветление: | вградено, контрол за интезитет на светлината
|  | масичка: | подвижна
окомплектован със покривало и кутия за пренасяне
16 |  | Микроскоп - стереомикроскоп за обучение и лабораторна работа |  |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
бинокулярна глава с 45°наклон и 360° ротация
|  | наклон на тубуса: | 45°
диоптрична настройка +/-5 dp в двата окуляра
|  | окуляри: | 10х/20
|  | обективи: | 2х/4х
|  | увеличение: | 0,7 до 4,5 zoom
|  | работно разстояние: | 100 мм
|  | работно поле: | 28 мм до 45 мм диаметър
|  | осветление: | избор между горно и долно, с превключвател; долно 6V/20W 20 халогенна лампа; горно 6V/15W халогенна лампа с рефлектор
|  | захранване: | 220V
окомплектован с противопрахово покривало
17 |  | Микроскоп |  |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
бинокулярен
бинокулярна глава, наклонена на 45° и възможност за въртене
широкообхватен окуляр WF10X/18 mm
четиригнезден патронник за обективи с парацентрични стопове
ахроматични обективи 4Х, 10Х, 40Х със стопове,
имерсионен 100Х/1,25 със стоп
възможност за груба и фина настройка на фокусирането
вградена механична масичка с нониус
1,25NA АББЕ кондензор с възможност за фокусиране
ирисова диафрагма с държател за филтри
LED осветление с контрол на интензитета и акумулаторна батерия
включена батерия и зарядно устройство за батерии
[5 empty] | Цена за изпълнение в лева без ДДС |  | моля, попълнете
Забележка: В полето "Обща цена за съответния артикул в лева без ДДС" се въвежда произведението на единичната цена по съответния брой артикули.
В полето "Цена за изпълнение в лева без ДДС" се попълва сборът от общите цени за отделнтие артикули.
Подпис и печат:
дата: |  |  | /име и фамилия/

## ОП6
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
обществената поръчка с предмет:
„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване по 8 обособени позиции"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6
Уреди за детекция и анализ
№ | Кат. № | Предмет /описание на необходимото оборудване | ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | Спецификации на предложените от участника антикули, в т.ч. марка, вид и т.н. | Единична цена в лева без ДДС | бр. | Обща цена за съответния артикул в лева без ДДС
1 |  | ELISA рийдър | - Обхват на дължината на вълната 400-750 nm - Подходящ за 6, 12, 24, 48 и 96 ямкови плаки - Възможност за инсталиране минимум на 5 филтъра - филтри 405, 450, 490, 630 nm - софтуер за анализ на данни |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
2 |  | Спектрофлуориметър | с измервателен обхват от 190 до 1100 nm с термоблок (Heated cell system) и DataWay PC Software |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
3 |  | Automated Methane Potential Test System | (AMPTS II) /Sample incubation unit: Water bath incl.glass bottles and stirrers; CO2-fixing unit; Flow cell array unit; Data logging, software, Ethernet TCP/IP data interface, power pack/ |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
4 |  | Преносим рН метър | с автоматично разпознаване на буфера при калибриране, LCD екран, автоматична температурна компенсация, висока резолюция: (0,001 рН / 0,1 mV) |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
5 |  | Преносим уред за измерване на разтворен кислород по оптичен метод | характеристики: - обхват: 0 - 50 mg/l кислород , 0 - 500 % разреждане, -5 - 50 °C температура, - разд. способност: 0.01 mg/l; 0.1 %; 0.1 °C |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
6 |  | Холдери за гризачи |  15-30 g тегло;  30-125 g тегло;  125-250 g тегло;  250-500 g тегло |  | моля, попълнете | 4 | моля, попълнете
7 |  | Метаболитни клетки: | • за плъхове до 150 g; • за плъхове 150-300 g; • за мишки |  | моля, попълнете | 6 | моля, попълнете
8 |  | Метаболитна система | O2/CO2 анализатор; • Модули за измерване на прием на храна и вода; • Херметизирана клетка за плъхове • Клетка Open field с IR рамка за детекция на двигателна активност; • Софтуер за калориметрия, прием на храна и вода и за двигателна активност |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
9 |  | UV/VIS-спектрофотометър | Обхват на дължината на вълната: 190-1100nm Точност: ± 0.5 nm Повтаряемост: 0.3 nm Стабилност: ± 0.002A/h при 500 nm Стандартен държател за кювети: 4-позиции х 10 mm |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
10 |  | pH метър | pH: обхват: -2.000 … 20.000 резолюция: 0.001 / 0.01 / 0.1 точност: ± 0.002 Температура: обхват: -5.0 … 130.0 °C резолюция: 0.1 °C точност: ± 0.1 °C Калибриране в 5 точки 8 предефинирани групи буфери 1 свободно избираема буферна група Автоматично разпознаване на буфери рН Електрод |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
11 |  | Mini вертикална електрофореза | Размер на плочите: 10 x 10 cm Размер на гела: 7.5 x 8 cm |  | моля, попълнете | 2 | моля, попълнете
12 |  | Mini хоризонтална електрофореза | Размер на гела: 7 x 7 cm Макс. проби: 7 x 7 cm Трей – 32 Проби Буфер: 225 ml Гребени: брой зъбци: 1, 2, 4, 8, 10, 12, 16 дебелина: 0.75, 1, 1.5, 2 mm |  | моля, попълнете | 2 | моля, попълнете
13 |  | Лабораторно захранващо устройство | max Напрежение 300V max Ток 400 mA max Мощност 60 W |  | моля, попълнете | 2 | моля, попълнете
14 |  | Електрофереза |  |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
1-4 гела
|  | размери на гела (W x L): | 10 х 10 см
|  | размер на апаратчето: | 12 х 16 х 18 см
|  | обем на буфера: | до 1000 мл
трей, устойчив на УВ
съвместима с мултиканална пипета за нанасяне в гребенчетата
форми за отливане
15 |  | Токоизправител за електрофереза |  |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
|  | мощност: | 220 V
4 успоредни извода
|  | таймер: | 0,99:59 часа
автоматично възстановяване след токов срив с възстановяване на
програмата
слаб звук при край на програмата
постоянен волтаж
2 х 4 дигитален LED-дисплей с дигитално програмиране
програмиране с 9 набора от параметри, до 9 стъпки всеки
защита от претоварване
16 |  | рН метър |  |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
|  | обхват: | рН 0.00 до 14.00, 0.0 до 100.0°С
|  | разделение: | рН 0.01, 0.1 mV (ISE)
|  | точност(при 20°С): | рН ±0.01, ±0.2 mV(ISE); ±1 mV(ORP), ±0.5°C
автоматична калибровка
5 запеметени буфера
автоматична температурна компенсация: 0 до 100°С
електрод HI 1131B c BNC куплунг и 1 м кабел
|  | условия на работа: | 0 до 50°С
|  | размери: | 240 х 182 х 74 мм
комбиниран стъклен електрод
17 |  | LCR метър |  |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
|  | съпротивление: | мин. 0.01 mΩ - макс. 100МΩ
|  | капацитет: | мин. 0.01nF - макс. 100mF
|  | индуктивност: | мин. 10nH - макс. 100kH
[5 empty] | Цена за изпълнение в лева без ДДС |  | моля, попълнете
Забележка: В полето "Обща цена за съответния артикул в лева без ДДС" се въвежда произведението на единичната цена по съответния брой артикули.
В полето "Цена за изпълнение в лева без ДДС" се попълва сборът от общите цени за отделнтие артикули.
Подпис и печат:
дата: |  |  | /име и фамилия/

## ОП7
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
обществената поръчка с предмет:
„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване по 8 обособени позиции"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7
Уреди за измерване на лъчения
№ | Кат. № | Предмет /описание на необходимото оборудване | ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | Спецификации на предложените от участника антикули, в т.ч. марка, вид и т.н. | Единична цена в лева без ДДС | бр. | Обща цена за съответния артикул в лева без ДДС
1 |  | Измерител на непрекъсната светлинна мощност | спектрален диапазон VIS + NIR, диапазон на измерваната мощност от 0,1 mW до 5 В |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
2 |  | Преносим сцинтилационен детектор за рентгенови и гама-лъчи и неутрони | - обхват по енергии на фотонното лъчение: 30keV-3MeV или по-широк - обхват по мощност на дозата (Dose rate) : 1nSv/h - 10mSv/h или по-широк - възможност за спектрометрични измервания и идетификация на нуклиди - възможност за регистриране неутрони и определяне на неутронен пренос (neutron flux) - захранване с батерии - възможност за работа при температури от -10°C до 40°C и висока влажност (напр. RH=80%) - възможност запазване на измерванията и за връзка с компютър |  | моля, попълнете | 5 | моля, попълнете
3 |  | Преносим широкоплощен детектор за алфа- и бета-лъчи | - площ на детекторния прозорец по-голяма от 300cm2 - възможност за разделяне сигнала от алфа- и бета-частици - работен диапазон 0-5000cps за алфа-канала и 0-50000cps за бета-канала (или по-широки) - захранване с батерии - възможност за работа при температури от -10°C до 40°C и висока влажност (напр. RH=80%) - възможност за връзка с компютър |  | моля, попълнете | 5 | моля, попълнете
4 |  | Електронен персонален дозиметър | - праг на чувствителност по доза от фотонно лъчение 1µSv или по-добър - праг на чувствителност по мощност на дозата от фотонно лъчение 0.1µSv/h или по-добър - Възможност за определяне на доза от неутрони и бета-частици - удароустойчивост - аларма при надхвърляне на оределен праг на дозата/мощност на дозата - възможност за работа при температури от -10°C до 40°C и висока влажност (напр. RH=80%) |  | моля, попълнете | 5 | моля, попълнете
[5 empty] | Цена за изпълнение в лева без ДДС |  | моля, попълнете
Забележка: В полето "Обща цена за съответния артикул в лева без ДДС" се въвежда произведението на единичната цена по съответния брой артикули.
В полето "Цена за изпълнение в лева без ДДС" се попълва сборът от общите цени за отделнтие артикули.
Подпис и печат:
дата: |  |  | /име и фамилия/

## ОП8
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
обществената поръчка с предмет:
„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване по 8 обособени позиции"
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8
Уреди, използвани в електротехниката
№ | кат. № | Предмет /описание на необходимото оборудване | ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | Спецификации на предложените от участника антикули, в т.ч. марка, вид и т.н. | Единична цена в лева без ДДС | бр. | Обща цена за съответния артикул в лева без ДДС
1 |  | Осцилоскоп цифров двуканален/четириканален | BW 125МHz, (или300MНz) 500 MSa/s или 1GSa/s свързване на входа -AC, DC, GND входен импеданс 1 MΩ +/- 2 % в паралел10 pF +/- 5 pF Max. входно напрежение 400 V DC/ACpp; TFT цветен дисплей с резолюция: 800х600 пиксела и 65 536цвята 20 см (8 ")цветен дисплейTFT USB порт за пренос на данни в реално време или четене на вътрешна памет VGA изход за външен монитор LAN връзка 20 автоматични режима на измерване и FFT функция PASS/FAIL функция Безопасност: EN 61010-1; CAT II Аксесоари: 2бр. BNC кабели, Pass/Fail- адаптор, USB кабел, софтуер за Windows 2000/XP и VISTA, захранващ кабел, 2 сонди |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
2 |  | Цифров Мултимер Мултицет, | Дигитален дисплей, Максимална стойност на измереното напрежение: 1000V DC, 750V AC (MAX), Измерва: постоянно напрежение 200mV – 1000V/DC, променливо напрежение 200V - 750V/AC, постоянен ток 10A, |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
3 |  | Амперклещи Цифров мултицет , | Дигитален дисплей, С максимално показание 1999, Постоянно напрежение: 1000V DC, Променливо напрежение: 750V AC, Променлив ток: 200-1000A, Съпротивление: 20M- 200M, |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
4 |  | Захранващ блок | 0-32V настройваемо изходно напрежение, стъпка 1mV; 0-3А настройваем изходен ток; регулиране по напрежение на товара ≤0.01%+3mV; регулиране по ток на товара ≤0.2%+3mA; регулиране по входно напрежение ≤0.01%+3mV; шумови характеристики: по напрежение ≤1mVrms, по ток ≤3mArms. Точност на дисплея: ≤±1%rdg+2digits |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
5 |  | Цифров RLC метър | Избор на обхват LCD дисплей /разряд/ 6000 Съпротивление 600/6K/60K/600K/6Mohm±1.0%, 60Mohm±1.5% Капацитет 6nf±2.0%, 60n/600n/6uf±1.0%, 60u/600u/6mF±1.5% Индуктивност 600uH±2.5%, 6m/60m/600mH±1.5%, 6H<4H:±2.8% >4H:±5.0%, 60H<40H:±3.5% Осветление на дисплея |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
6 |  | Адаптер 12-13.8V ST 5A | Входно напреж.100 - 240AC V Изходно напреж.12-13.8 V Изходен ток 5000 mA Изходна мощност 60 W |  | моля, попълнете | 1 | моля, попълнете
[5 empty] | Цена за изпълнение в лева без ДДС |  | моля, попълнете
Забележка: В полето "Обща цена за съответния артикул в лева без ДДС" се въвежда произведението на единичната цена по съответния брой артикули.
В полето "Цена за изпълнение в лева без ДДС" се попълва сборът от общите цени за отделнтие артикули.
Подпис и печат:
дата: |  |  | /име и фамилия/