## ОП1
Технически спецификации
на обществената поръчка с предмет:
„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване по 8 обособени позиции"
обособена позиция №1
Везни
№ | кат. № | Предмет /описание на необходимото оборудване | Технически характеристики на уреда | Спецификации на предложените от участника антикули, в т.ч. марка, вид и т.н. | Брой
1 |  | Аналитична везна | 220g/0,0001g |  | 1
2 |  | Прецизна везна | Обхват до - 1000 г. Точност - 0.01 г. Калибровка – външна |  | 3
3 |  | Аналитична прецизна везна | Обхват до - 220 г. Точност - 0.0001 г. Калибровка – външна Линейно отклонение 0.0002 г. |  | 4
4 |  | Лабораторни Везни | С точност до втори знак (0.01 g) |  | 3
5 |  | Лабораторни Везни | С точност до трети знак (0.001 g) |  | 7
6 |  | Лабораторни Везни | С точност до четвърти знак (0.0001 g) |  | 3
7 |  | Електронна Везна | Обхват - До 250 гр точност - 0,001 г
8 |  | Електронна техническа Везна |  |  | 1
|  | обхват: | 400 г | 400 г
|  | разделителна способност: | 0,01г | 0,01г
|  | обхват за тариране: | мин 200г | мин 200г
|  | работна температура: | 10-40°С | 10-40°С
|  | размери на блюдото: | >100мм(диаметър) | >100мм(диаметър)
|  |  | или 100/100мм | или 100/100мм
9 |  | Джобна Везна |  |  | 1
|  | капацитет: | около 250 г
|  | разделителна способност: | 0,1г
10 |  | Пенчета за везни |  |  | 1
|  | размер: | 43мм х 43мм х 9 мм
предназначени както за течни, така и за реактиви
в твърдо състояние
гладка повърхност за лесно изсипване на пробата

## ОП2
Технически спецификации
на обществената поръчка с предмет:
„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване по 8 обособени позиции"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2
Бъркалки
№ | кат. № | Предмет /описание на необходимото оборудване | Технически характеристики на уреда | Брой
1 |  | Вортекс миксер |  | 1
2 |  | Магнитна бъркала с топла плоча |  | 4
3 |  | Вортекс |  | 4
4 |  | Електромагнитна бъркалка | Температурен обхват - 30–300 оС Обороти – 150–1200 об/мин. Обем на разбъркването – 15 л. | 3
5 |  | Лабораторни Бъркалки | Стандартни - задаване на температура и обороти | 10
6 |  | Лабораторни Бъркалки | С контрол и мониторинг на температура и обороти | 8
7 |  | Бъркалки |  | 1
с нагряване
магнитна с едно гнездо
|  | макс.вместимост на разтвора: | до 2 литра
|  | обороти: | 0-1200 об./мин
индикация за включено нагряване
дисплей с показание на обороти и температура

## ОП3
Технически спецификации
на обществената поръчка с предмет:
„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване по 8 обособени позиции"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3
Уреди с нагряване и охлаждане
№ | кат. № | Предмет /описание на необходимото оборудване | Технически характеристики на уреда | Брой
1 |  | Орбитален термостатиращ клатачен апарат | - температурен диапазон 5 – 65оС - платформа за минимум 6 ерленмайерови колби с обем 500 мл - орбита максимум 20 мм - скорост до 300 мин-1 - възможност за монтиране на различни платформи | 1
2 |  | Водна баня | Водна баня, клас Basic, 14 литра, +10°C до + 95°C | 1
3 |  | Водна баня с две гнезда ВБ-2Ц - цифрово управление | Водна баня с две гнезда ВБ-2Ц - цифрово управление | 1
5 |  | Стерилизатор на "Кох" - камера мед /23 л;парен, при атмосферно налягане (0 атм.) | Стерилизатор на "Кох" - камера мед /23 л;парен, при атмосферно налягане (0 атм.) | 1
6 |  | Автоклав 18л | 18l | 3
7 |  | Дестилатор стенен 10 л/ч ДС-10 / ДС-М-10 - изпарител мед | Дестилатор стенен 10 л/ч ДС-10 / ДС-М-10 - изпарител мед | 1
8 |  | Хибридизационна фурна |  | 1
9 |  | Криостат за биофилм и активни утайки с размер на срезите 2-12 мкм | Криостат за биофилм и активни утайки с размер на срезите 2-12 мкм | 1
10 |  | Лиофилизатор 5 кг/24ч с включена вакуум помпа | Лиофилизатор 5 кг/24ч с включена вакуум помпа | 1
11 |  | Термоблок с дигитален дисплей | Температурен обхват °C: + 5 над околната до 130 Резолюция на зададената температура °C: 0.1 Темп. стабилност при 37°C, °C: ± 0.1 | 3
12 |  | Водна баня | Обем на резервоара: 6 l Полезен обем: 4 l Температурен обхват: +5°C над стайната до 99,9°C Вътрешна камера от неръждаема стомана | 2
13 |  | Термостати - | 6-10 литра | 6
14 |  | Система за дейонизирана вода |  | 1
|  | производителност: | 6-8 л/час
|  | резервоар: | минимум 8 л.
|  | разход на вода: | до 60 л.
|  | захранващо напрежение: | 220 V
|  | проводимост: | 2,3µS/cm
15 |  | Сушилня |  | 1
конвекционална
неръждаема стомана
|  | вместимост: | до 50 л.
|  | температура: | от 30 до 220°С
16 |  | PCR |  | 1
система за нагряване и охлаждане е подсигурена от Пелтиер елементи
|  | капацитет на блока: | 25х0,2 мл;
|  | опция: | 16х0,5мл епруветки
раб.температурен диапазон на
|  | нагряващия блок: | 4-99°С
17 |  | Автоклав полуавтоматичен хоризонтален |  | 1
раб.камера да бъде изработева от легирана електрополирана
неръждаема стомана AISI 316 С
|  | размери: | Ø250 мм х дълб. 420 мм
|  | обем на раб.камера: | 23 л.
|  | външни габаритни размери (ШхВхД): | 510 х 365 х 545 мм
|  | вътрешна раб.повърхност (ШхД): | 170 х 420 мм
|  | мощност: | 2,2 кW
|  | захранване и връзки: | 220/240 V, 50-60 Hz
да бъде включена мрежеста кошница от неръждаема
стомана за поставяне на матеиали за стерилизация
18 |  | Пещ |  | 1
|  | размери на раб.камера (ШхВхД): | 175/180 х 95/100 х 220/230 мм
|  | четиристранно нагряване: | стени, под и тавани
|  | технологичен отвор на пеща (ШхВ): | 175/180 х 95/100 мм
|  | работна температура: | 1000/1100°С
|  | максимална температура: | 1100°С
|  | мощност: | 2400VA
|  | захранващо напрежение: | 220 V/ 50 HZ
електронна комутация на електричесия товар чрез SSR
|  | управление на температурата: | с програмен микропроцесорен контролер с цифрова индикация Термодвойка тип "К"

## ОП4
Технически спецификации
на обществената поръчка с предмет:
„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване по 8 обособени позиции"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4
Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение
№ | кат. № | Предмет /описание на необходимото оборудване | Технически характеристики на уреда | Брой
1 |  | Система за пречистване на вода | - петстепенна система за обратна осмоза - крайна чистота на водата до 3 микросименса - производителност мин 5 л/час - резервоар с обем минимум 5 литра - възможност за монаж под мивка | 1
2 |  | Настолен рН метър | - Обхват 0.00 – 14.00 ±0.01 - Температура 0 -100оС ±1 - Калибриране минимум в 2 точки - рН-електрод с BNC куплунг - температурна сонда - статив за електрод | 2
3 |  | Лабораторна центрофуга | - ротор с капацитет до 4х100 мл - максимална скорост до 6000 rpm - защита от прегряване на мотора - индикация за дисбаланс - автоматично разпознаване на роторите | 2
4 |  | Автоматични пипети с променлив обем | - 0.5 – 10 µl | 5
|  |  | - 10 – 100 µl | 7
|  |  | - 100 - 1000 µl | 7
|  |  | - 500 – 5000 µl | 5
5 |  | Филтрираща система – стъклена | - Държател за филтри 47/50мм - Фуния с обем минимум 300 мл - Ерленфайерова колба 1000 мл с шлиф | 1
6 |  | Стомашер за хомогенизиране на проби | - Скорост 230/265/300 ±5 - Таймер 30/60/120/ s и непрекъсната продължителност - Обем на пробите от 5 до 80 мл | 1
7 |  | Термостатична водна баня – дигитална | - Обем минимум 5 литра и 2 гнезда - Температурен диапазон до 100оС | 1
8 |  | Вакуум помпа |  | 1
9 |  | Пипети | 3-pack 0.5–10 μL, 10–100 μL, 100–1,000 μL | 1
10 |  | Пипети | 3-pack 0.1–1 mL, 0.5–5 mL, 1–10 mL | 1
11 |  | Инкубатор | 636/45 Plus /500 х 550 х 730 външни размери/ | 1
12 |  | Ultrasonic processors | 750W, AC input 220 V, Schuko plug + Sound abating enclosure + Tapered microtip for 500 and 750W ultrasonic processor | 1
13 |  | Ултра-звуков дезинтегратор | Z412619-1EA + Sound abating enclosure for 130W | 1
14 |  | Мини центрофуга | с вортекс и два ротора - за 12 х 1,5 и 0,5/0,2 мл (max 3500 rpm) | 1
15 |  | Настолна охлаждаща центрофуга за 24 епруветки | от 1,5/2 ml (-9 до +40 °С) max 21,130 х g (15 000 rpm) | 1
16 |  | Универсална настолна охлаждаща центрофуга, окомплектована с летящ ротор | капацитет 4 х 500мл и адаптoри за: 48 х 15мл и 20 х 50мл Falcon епруветки | 1
17 |  | Подържана скорост с летящия ротор: | 4000rpm (3200 xg) | 1
18 |  | Шкаф за 4 газови бутилки | 1000х600х1800 мм, 4 врати, решетъчен рафт неръждаем | 1
19 |  | Центрофуга с охлаждане, регулируеми обороти | до 20 000 об/мин; – от -20°С до +40°С; с различни ротори и адаптори за микроплаки и епруветки с различен обем | 3
20 |  | Едноканални пипети с вариабилен | обем (комплект от 5 бр. – от 0,1 μl до 5 ml) с включен статив | 5
21 |  | Вортекс | Тип движение: орбитално Орбита: 4 mm Скорост: 750 – 3000 rpm Задаване на скоростта: аналогово Режим на работа: автоматичен или непрекъснат | 2
22 |  | Aвтоматичен дестилатор за вода без резервоар | Проводимост приблизително 2.3 μS/см при 20 ºС ; Капацитет на дестилатора: 4 l/h; Необходимо количество студена вода: ~ 40 l/h; | 1
23 |  | ЕКГ Апарат - 12 канален (USB връзка с компютър) и софтуер | - 10 ЕКГ отвеждания - Чувствителност - 2.5, 5, 10, 20, авто (I~a VF:10, V1~V6:5) mm/mV - Скорост на печат - 12.5, 25, 50 мм/s - Цветен дисплей - 480 x 272 - Детекция на пейсмеъкър - Вътрешна флаш памет - Захранване - AC - Комуникация - PC връзка с RS232 и интерфейс и LAN | 1
24 |  | Диагностичен аудиометър с въздушна и костна проводимост | - Компютърна диагностика - Честотен обхват:53:53125-8000Hz - Динамичен обхват (AC): от - 10 до макс.+120 dBHL въздушна проводимост - Динамичен обхват (BC): от - 10 до макс. +80 dBHL костна проводимост - Слушалки | 1
25 |  | Електронен спирометър с вграден пулсоксиметър | - Вграден дисплей, клавиатура и термо-принтер Вътрешен температурен сензор за BTPS преобразуване Памет с капацитет за над 6000 спирометрични изследвания Интерфейс: RS32, USB, Bluethooth Система за измерване на поток/обем с цифрова турбина, без необходимост от калибрация Температурен сензор за автоматична G54температурна компенсация Захранване: Акумулаторна батерия и мрежов адаптер Софтуер WinspiroPRO Измервани параметри: *FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FV, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, PEF25%, FEF50%, FEV75%, FEV25, FET, Vext, Lung, Age, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, VC, IVC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV Цветен графичен дисплей с висока разрешаваща способност вграден пулсоксиметър Комплкт със 100 бр. турбини за еднократна употреба | 1
26 |  | Кондуктометрични клетки | контанта 10 см за кондуктомер Consort C860 | 2
27 |  | Спектрофотометър | за област на спектъра 300-1000 nm | 1
28 |  | Кондуктометър | кондуктометрична клетка с константа 10 см | 2
29 |  | Рефрактометър | ръчен, оптичен | 1
30 |  | Рефрактометър | дигитален | 1
31 |  | Мултифукционална клатачка |  | 1
дигитална без платформа
Стабилна конструкция;
Подходяща за работа в хладилна стая и инкубатор
|  | дисплей | дигитален LED с 3 цифри, показващ време и скорост
|  | скорост | 100 - 1,200 rpm
|  | таймер | 0 - 99 min или непрекъсната работа
|  | тип движение | циркулационно, 3 мм орбита
|  | максимална товароносимост | 2 кг
|  | Допустима температура на околната среда | +4° to 65°C
|  | Размери (W x D x H) | 25.6 x 31.7 x 12.7 cm
|  | Тегло | 7.3 kg
230V
32 |  | Конфигурация Спектрофотометър |  | 1
|  | Дължина на вълната | 190-840 нанометра
|  | Точност на дължината на вълната | ± 1 пМ
|  | Фотометричен обхват | 0.02 до 75
|  | Фотометрично точност | ± 2%
|  | Детектор | 2048-елемент линейна силициев CCD матрица
|  | Примерни отделения | 1
|  | Дължина на пътя | 1 mm (с автоматичен обхват до 0.05 мм)
|  | Източник на лампата | Ксенонова светкавица лампа
|  | Време за сканиране | <5 секунди
|  | Размери (см) | 14 х 20см
|  | Тегло | 2,0 кг
33 |  | Водна баня |  | 1
|  | размери: | 240 х 240 х 120мм
|  | обем: | 7 л.
|  | температурен диапазон: | + 20 - +100°С
електронен контрол на температурата
дигитален дисплей
с ваничка
автоматично изключване
програмируем режим на работа
държател за епроветки
34 |  | Електрод |  | 1
комбиниран стъклен
35 |  | Центрофуга |  | 1
2000 - 6000 rmp (регулиране през 500 rmp)
|  | spin таймер: | 1 сек. - 30 мин.
|  | mixing strngth: | soft, medium, hard
|  | време за смесване: | 0 - 20 секунди
|  | регулиране на циклите: | 1 - 999 цикъла
включва ротор за 12 х 1,5 мл епендорф епруветки
ротор RC - 0,5/0,2 за 12 х 0,5 + 12 х 0,2 мл епендорф епруветки
36 |  | Центрофуга |  | 1
без ротор
|  | максимални обороти: | 18 000 min‾¹
|  | максимален капацитет: | 6х50 ml
време за центрофугиране-възможност за избор
|  | на следните режими: | от 1 s до 100 min
режим на непрекъсната работа
режим на кратки цикли
безчетков мотор
контролен електронен дисплей
възможност за избор на скорост
автоматично изключване при разбалансираност
заключване на капака след стартиране
камера от неръждаема стомана
|  | материал: | метал, вкл.капака
|  | макс.размери: | 250х300х350 мм
|  | максимално тегло: | 12 кг
възможност за избор на летящи, ъглови, хематокритни ротори
|  | захранване: | 220V/50Hz
|  | консумирана мощност: | 500V A
37 |  | Ротор |  | 1
|  | макс. скорост: | 8610 xg
|  | гнезда: | 6
|  | епруветки: | 6 бр.х50 мл.
38 |  | Метеорологична станция |  | 1
обхват до 300 м
съдържа сензори за:
температура на въздуха
количество валежи
атмосферно налягане
влажност на въздуха
посока, скорост и студ на вятъра

## ОП5
Технически спецификации
на обществената поръчка с предмет:
„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване по 8 обособени позиции"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5
Оптически уреди
№ | кат. № | Предмет /описание на необходимото оборудване | Технически характеристики на уреда | Брой | Брой
1 |  | Лабораторен микроскоп - бинокулярен | - Окуляри DIN E-PLAN ахроматен 4х/0.10 DIN E-PLAN ахроматен 10х/0.25 DIN E-PLAN ахроматен 40х/0.65 DIN E-PLAN ахроматен 100х/1.25(S)(Oil) - Увеличение от 40х до 1000х |  | 6
2 |  | Бинокулярен микроскоп | С увеличение от 250х до 1600х |  | 10
3 |  | Бинокулярен учебен микроскоп | комплект обективи 10х, 20х, 40х увеличение, апохромати |  | 25
4 |  | Изследователски микроскоп | снабден със CCD-камера, оборудван с обективи 10х, 20х, 40х, 60х/100х увеличение |  | 1
5 |  | Лазер полупроводников червен + захранване | мощност от 10 до 50 mW |  | 1
6 |  | Лазер полупроводников зелен + захранване | мощност от 10 до 50 mW |  | 1
7 |  | Лазер полупроводников син + захранване | мощност от 50 до 100 mW |  | 1
8 |  | Лазер хелиево неонов червен (632,8 nm) + захранване | мощност от 3 до 6 mW |  | 1
9 |  | огледало алуминиево със защитно покритие | диаметър 1'', спектрален диапазон VIS + NIR |  | 10
10 |  | лещи комплект | диаметър 1'', спектрален диапазон VIS + NIR, фокусни разстояния от 10 cm до 100 cm |  | 2
11 |  | Металографски микроскоп |  |  | 1
с възможност за дигитализация на образа и едновременно наблюдение на монитор
|  | увеличение | от 50х до 507х
|  | диапазон за преместване на предметната маса | надлъжно -от 0 до 40 мм, напречно - от 60 до 80 мм, въртеливо - от 0 до 360 градуса
|  | стойност на деленията на скалите | премчестване - 1 мм, въртене - 2 градуса,
|  | стойност на деленията на нониуса | на масата . 0,1 мм, на механизма за микрометрична фокусировка - 0,002
|  | габаритни размери | 310х320х540 мм
|  | тегло | 8 кг
|  | обективи по 1 бр. | планахромат f= 16 х 0,30; планахромат f= 25 х 0,25; планахромат f= 6,3 х 0,65; планахромат f= 6,3 х 0,60;
|  | окуляри по 2 бр. | 6,3х; 10х; 12,5х; 16х
|  | камера | цифрова
|  | видео запис | 1080 зp FULLHD
|  | снимки | до 16 megapixel
|  | софтуер | Windows XP, Windows 7
12 |  | Конфигурация Поляриметър |  |  | 1
кръгов, с Nicol – призма
589.3 nm монохромат. светлина и LED-лампа
|  | ИЗМЕРВАТЕЛЕН ОБХВАТ | +/- 180°
|  | Прецизност | 0.05%
|  | Разделителна способност | 1°
|  | Окуляр с фокусно увеличение | 3Х
|  | Поляриметрична тръба | 100 нанометра и 200 нм
|  | Размери | 510х135х380 мм
|  | Захранване | 230V/ 50 Hz, 30 W
13 |  | Ротационен вакуум изпарител |  |  | 1
хидравлична лифтова система за сваляне и вдигане
практичен комби-клип за лесно монтиране и демонтиране на изпарителната колба
уплътнители от PTFE/стъкло, устойчиви на химикали
оптимизиран вертикален хладник
|  | водна баня с работен обхват: | +20°С - +90°С с устойчиво на корозия покритие и цифров дисплей за температурата, с температурна точност +/-1°С
регулируем ъгъл на главата за оптималнто нагласяне ъгъла на потапяне на изпарителната колба към водната баня
застандартна дестилация в колби с обем от 50 мл до 4000 мл
кран за аериране на системата и полуавтоматична дестилация с допълване
в комплект с 1 изпарителна колба и 1 приемна колба с обем от 1 литър и шлифт STJ 29,2/32
|  | обороти: | 20 - 280 rpm
|  | размери вкл банята (L x H x D) | 430 x 520 x 315 mm
CE/CSA сертификат
14 |  | Ултразвукова вана |  |  | 1
без нагряване, в комплект с капак
|  | материал: | неръждаема стомана
влагоустойчива клавиатура
функция дегазиране
дренаж позициониран от задната страна на ваната за лесно почистване
LED индикация за нагласено и оставащо време
възможност за непрекъсната работа или такмер от 1 до 30 минути
|  | вътрешни размери (L x B x H): | 240 х 137 х 100 мм
|  | външни размери (L x B x H): | 300 х 179 х 214 мм
|  | обем: | 2,75 л
15 |  | Микроскоп - бинокулярен за обучение и лабораторна работа |  |  | 1
бинокулярна глава с 45°наклон и 360° ротация
диоптрична настройка +/-5 dp в двата окуляра
|  | окуляри: | DIN стандарт WF10x(18 mm Ø) и WF16x(11 mm Ø)
|  | обективи: | DIN стандарт, ахроматични, 4х (0.1 nA), 10x (0.25 nA), 40x (0.65 nA) retractable и 100x (1.25 nA) имерсионен и retractable
|  | общо увеличение: | 1600х
Кондензер Abbe 1.25 nA с диафрагмен ирис и сменяеми филтри
|  | осветление: | вградено, контрол за интезитет на светлината
|  | масичка: | подвижна
окомплектован със покривало и кутия за пренасяне
16 |  | Микроскоп - стереомикроскоп за обучение и лабораторна работа |  |  | 1
бинокулярна глава с 45°наклон и 360° ротация
|  | наклон на тубуса: | 45°
диоптрична настройка +/-5 dp в двата окуляра
|  | окуляри: | 10х/20
|  | обективи: | 2х/4х
|  | увеличение: | 0,7 до 4,5 zoom
|  | работно разстояние: | 100 мм
|  | работно поле: | 28 мм до 45 мм диаметър
|  | осветление: | избор между горно и долно, с превключвател; долно 6V/20W 20 халогенна лампа; горно 6V/15W халогенна лампа с рефлектор
|  | захранване: | 220V
окомплектован с противопрахово покривало
17 |  | Микроскоп |  |  | 1
бинокулярен
бинокулярна глава, наклонена на 45° и възможност за въртене
широкообхватен окуляр WF10X/18 mm
четиригнезден патронник за обективи с парацентрични стопове
ахроматични обективи 4Х, 10Х, 40Х със стопове,
имерсионен 100Х/1,25 със стоп
възможност за груба и фина настройка на фокусирането
вградена механична масичка с нониус
1,25NA АББЕ кондензор с възможност за фокусиране
ирисова диафрагма с държател за филтри
LED осветление с контрол на интензитета и акумулаторна батерия
включена батерия и зарядно устройство за батерии

## ОП6
Технически спецификации
на обществената поръчка с предмет:
„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване по 8 обособени позиции"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6
Уреди за детекция и анализ
№ | Кат. № | Предмет /описание на необходимото оборудване | Технически характеристики на уреда | Спецификации на предложените от участника антикули, в т.ч. марка, вид и т.н. | Брой
1 |  | ELISA рийдър | - Обхват на дължината на вълната 400-750 nm - Подходящ за 6, 12, 24, 48 и 96 ямкови плаки - Възможност за инсталиране минимум на 5 филтъра - филтри 405, 450, 490, 630 nm - софтуер за анализ на данни |  | 1
2 |  | Спектрофлуориметър | с измервателен обхват от 190 до 1100 nm с термоблок (Heated cell system) и DataWay PC Software |  | 1
3 |  | Automated Methane Potential Test System | (AMPTS II) /Sample incubation unit: Water bath incl.glass bottles and stirrers; CO2-fixing unit; Flow cell array unit; Data logging, software, Ethernet TCP/IP data interface, power pack/ |  | 1
4 |  | Преносим рН метър | с автоматично разпознаване на буфера при калибриране, LCD екран, автоматична температурна компенсация, висока резолюция: (0,001 рН / 0,1 mV) |  | 1
5 |  | Преносим уред за измерване на разтворен кислород по оптичен метод | характеристики: - обхват: 0 - 50 mg/l кислород , 0 - 500 % разреждане, -5 - 50 °C температура, - разд. способност: 0.01 mg/l; 0.1 %; 0.1 °C |  | 1
6 |  | Холдери за гризачи |  15-30 g тегло;  30-125 g тегло;  125-250 g тегло;  250-500 g тегло |  | 4
7 |  | Метаболитни клетки: | • за плъхове до 150 g; • за плъхове 150-300 g; • за мишки |  | 6
8 |  | Метаболитна система | O2/CO2 анализатор; • Модули за измерване на прием на храна и вода; • Херметизирана клетка за плъхове • Клетка Open field с IR рамка за детекция на двигателна активност; • Софтуер за калориметрия, прием на храна и вода и за двигателна активност |  | 1
9 |  | UV/VIS-спектрофотометър | Обхват на дължината на вълната: 190-1100nm Точност: ± 0.5 nm Повтаряемост: 0.3 nm Стабилност: ± 0.002A/h при 500 nm Стандартен държател за кювети: 4-позиции х 10 mm |  | 1
10 |  | pH метър | pH: обхват: -2.000 … 20.000 резолюция: 0.001 / 0.01 / 0.1 точност: ± 0.002 Температура: обхват: -5.0 … 130.0 °C резолюция: 0.1 °C точност: ± 0.1 °C Калибриране в 5 точки 8 предефинирани групи буфери 1 свободно избираема буферна група Автоматично разпознаване на буфери рН Електрод |  | 1
11 |  | Mini вертикална електрофореза | Размер на плочите: 10 x 10 cm Размер на гела: 7.5 x 8 cm |  | 2
12 |  | Mini хоризонтална електрофореза | Размер на гела: 7 x 7 cm Макс. проби: 7 x 7 cm Трей – 32 Проби Буфер: 225 ml Гребени: брой зъбци: 1, 2, 4, 8, 10, 12, 16 дебелина: 0.75, 1, 1.5, 2 mm |  | 2
13 |  | Лабораторно захранващо устройство | max Напрежение 300V max Ток 400 mA max Мощност 60 W |  | 2
14 |  | Електрофереза |  |  | 1
1-4 гела
|  | размери на гела (W x L): | 10 х 10 см
|  | размер на апаратчето: | 12 х 16 х 18 см
|  | обем на буфера: | до 1000 мл
трей, устойчив на УВ
съвместима с мултиканална пипета за нанасяне в гребенчетата
форми за отливане
15 |  | Токоизправител за електрофереза |  |  | 1
|  | мощност: | 220 V
4 успоредни извода
|  | таймер: | 0,99:59 часа
автоматично възстановяване след токов срив с възстановяване на
програмата
слаб звук при край на програмата
постоянен волтаж
2 х 4 дигитален LED-дисплей с дигитално програмиране
програмиране с 9 набора от параметри, до 9 стъпки всеки
защита от претоварване
16 |  | рН метър |  |  | 1
|  | обхват: | рН 0.00 до 14.00, 0.0 до 100.0°С
|  | разделение: | рН 0.01, 0.1 mV (ISE)
|  | точност(при 20°С): | рН ±0.01, ±0.2 mV(ISE); ±1 mV(ORP), ±0.5°C
автоматична калибровка
5 запеметени буфера
автоматична температурна компенсация: 0 до 100°С
електрод HI 1131B c BNC куплунг и 1 м кабел
|  | условия на работа: | 0 до 50°С
|  | размери: | 240 х 182 х 74 мм
комбиниран стъклен електрод
17 |  | LCR метър |  |  | 1
|  | съпротивление: | мин. 0.01 mΩ - макс. 100МΩ
|  | капацитет: | мин. 0.01nF - макс. 100mF
|  | индуктивност: | мин. 10nH - макс. 100kH

## ОП7
Технически спецификации
на обществената поръчка с предмет:
„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване по 8 обособени позиции"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7
Уреди за измерване на лъчения
№ | Кат. № | Предмет /описание на необходимото оборудване | Технически характеристики на уреда | Спецификации на предложените от участника антикули, в т.ч. марка, вид и т.н. | Брой
1 |  | Измерител на непрекъсната светлинна мощност | спектрален диапазон VIS + NIR, диапазон на измерваната мощност от 0,1 mW до 5 В |  | 1
2 |  | Преносим сцинтилационен детектор за рентгенови и гама-лъчи и неутрони | - обхват по енергии на фотонното лъчение: 30keV-3MeV или по-широк - обхват по мощност на дозата (Dose rate) : 1nSv/h - 10mSv/h или по-широк - възможност за спектрометрични измервания и идетификация на нуклиди - възможност за регистриране неутрони и определяне на неутронен пренос (neutron flux) - захранване с батерии - възможност за работа при температури от -10°C до 40°C и висока влажност (напр. RH=80%) - възможност запазване на измерванията и за връзка с компютър |  | 5
3 |  | Преносим широкоплощен детектор за алфа- и бета-лъчи | - площ на детекторния прозорец по-голяма от 300cm2 - възможност за разделяне сигнала от алфа- и бета-частици - работен диапазон 0-5000cps за алфа-канала и 0-50000cps за бета-канала (или по-широки) - захранване с батерии - възможност за работа при температури от -10°C до 40°C и висока влажност (напр. RH=80%) - възможност за връзка с компютър |  | 5
4 |  | Електронен персонален дозиметър | - праг на чувствителност по доза от фотонно лъчение 1µSv или по-добър - праг на чувствителност по мощност на дозата от фотонно лъчение 0.1µSv/h или по-добър - Възможност за определяне на доза от неутрони и бета-частици - удароустойчивост - аларма при надхвърляне на оределен праг на дозата/мощност на дозата - възможност за работа при температури от -10°C до 40°C и висока влажност (напр. RH=80%) |  | 5

## ОП8
Технически спецификации
на обществената поръчка с предмет:
„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване по 8 обособени позиции"
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8
Уреди, използвани в електротехниката
№ | кат. № | Предмет /описание на необходимото оборудване | Технически характеристики на уреда | Спецификации на предложените от участника антикули, в т.ч. марка, вид и т.н. | Брой
1 |  | Осцилоскоп цифров двуканален/четириканален | BW 125МHz, (или300MНz) 500 MSa/s или 1GSa/s свързване на входа -AC, DC, GND входен импеданс 1 MΩ +/- 2 % в паралел10 pF +/- 5 pF Max. входно напрежение 400 V DC/ACpp; TFT цветен дисплей с резолюция: 800х600 пиксела и 65 536цвята 20 см (8 ")цветен дисплейTFT USB порт за пренос на данни в реално време или четене на вътрешна памет VGA изход за външен монитор LAN връзка 20 автоматични режима на измерване и FFT функция PASS/FAIL функция Безопасност: EN 61010-1; CAT II Аксесоари: 2бр. BNC кабели, Pass/Fail- адаптор, USB кабел, софтуер за Windows 2000/XP и VISTA, захранващ кабел, 2 сонди |  | 1
2 |  | Цифров Мултимер Мултицет, | Дигитален дисплей, Максимална стойност на измереното напрежение: 1000V DC, 750V AC (MAX), Измерва: постоянно напрежение 200mV – 1000V/DC, променливо напрежение 200V - 750V/AC, постоянен ток 10A, |  | 1
3 |  | Амперклещи Цифров мултицет , | Дигитален дисплей, С максимално показание 1999, Постоянно напрежение: 1000V DC, Променливо напрежение: 750V AC, Променлив ток: 200-1000A, Съпротивление: 20M- 200M, |  | 1
4 |  | Захранващ блок | 0-32V настройваемо изходно напрежение, стъпка 1mV; 0-3А настройваем изходен ток; регулиране по напрежение на товара ≤0.01%+3mV; регулиране по ток на товара ≤0.2%+3mA; регулиране по входно напрежение ≤0.01%+3mV; шумови характеристики: по напрежение ≤1mVrms, по ток ≤3mArms. Точност на дисплея: ≤±1%rdg+2digits |  | 1
5 |  | Цифров RLC метър | Избор на обхват LCD дисплей /разряд/ 6000 Съпротивление 600/6K/60K/600K/6Mohm±1.0%, 60Mohm±1.5% Капацитет 6nf±2.0%, 60n/600n/6uf±1.0%, 60u/600u/6mF±1.5% Индуктивност 600uH±2.5%, 6m/60m/600mH±1.5%, 6H<4H:±2.8% >4H:±5.0%, 60H<40H:±3.5% Осветление на дисплея |  | 1
6 |  | Адаптер 12-13.8V ST 5A | Входно напреж.100 - 240AC V Изходно напреж.12-13.8 V Изходен ток 5000 mA Изходна мощност 60 W |  | 1