## Sheet1
Техническо предложение към Приложение 3 от документацията на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на системи за комплексно симулационно обучение“
Изисквания към системите за комплексно симулационно обучение, съгласно техническата спецификация |  |  |  | Предложение на участника /детайлно описание на елементи от системата: хардуер, периферия и софтуер, гарантиращи пълно покритие на изискванията на Възложителя/
Наименование на системата | Описание на хардуера | Периферия | Софтуер – модули за обучение | Търговско наименование | Производител | Описание на хардуера | Периферия | Софтуер – модули за обучение
Лапароскопски хирургичен симулатор с реалистична визуализация на виртуална операционна посредством очила за виртуална реалност, предназначен за овладяване на лапароскопски хирургични процедури в комплект с портативен лапароскопски симулатор за групово обучение, подходящ за самостоятелни тренинги и свързан с основния | Вграден компютър със симулационен процесор – 1 бр. | Адаптирани ръкохватки - 2 броя; | Основни лапароскопски умения
| 24-инчов сензорен екран – 1 бр. | Сменяеми ръкохватки за шевове – 2 броя; | Основни лапароскопски задачи;
| Педал за електрохирургична коагулация – 1 бр. | Вградена ендоскопска камера – 1 бр.; | Основен модул за шевове;
| Очила за 3 D виртуална реалност – 1 бр. |  | Разширен модул за шевове;
Задачи за процедура по холецистектомия;
Холангиография;
Процедури за холецистектомия
Задачи, техники и пълни процедури за Апендектомия
Инцизионна херния
Ингвинална херния
Ингвинална херния в условия на 3D виртуална операционна
Стомашен байпас
Сигмоидектомия
Нефректормия
Основна гинекология
Хистеректомия
Шев на вагинален маншет
Белодробна лобектомия
Прокторен режим на лобектомия
Симулаторът да има възможност за работа в централизирана онлайн и офлайн система за връзка с останалите симулационни станции от предмета на поръчката.
| Компютър със симулационен процесор – 1 бр. | Оригинални ръкохватки на инструмента - 2 броя; | Основни лапароскопски умения
| 22-инчов плосък сензорен екран – 1 бр. | Ръкохватки за хирургичен шев – 2 броя; | Основни лапароскопски задачи
| Педал за електрохирургична коагулация – 1 бр. | Ендоскоп – 1 бр.; | Основен модул за шевове
|  | Стойка тип „кула“ | Разширен модул за шевове
Симулаторът да има възможност за работа в централизирана онлайн и офлайн система за връзка с останалите симулационни станции от предмета на поръчката.
Симулатор за практикуване на процедури в областта на ангиографията, интервенционалната кардиология и неврологията | Интегрирана картова система с два регулируеми екрана: | Човешки манекен – пациент, покрит с хирургически чаршаф – 1 бр., | Ендоваскуларни основни умения
| 47 - инчов екран – 1 бр., | 8 F водещ катетър – 4 бр., | Електрофизиологични основни умения
| 17 - инчов плосък сензорен екран – 1 бр., | 5 F диагностичен катетър – 4 бр., | Кардиологични основни умения
| Крачен превключвател с 3 педала – 1 бр., | 0,035“ водач – 3 бр., | Каротидна интервенция
| Вграден сензор за С – рамо – 1 бр.; | 0,014“ водач – 3 бр., | Церебрална интервенция
| Маса – 1 бр. | устройство за разгръщане на стентове – 2 бр., | Остър исхемичен инсулт
|  | спринцовка за контрастни вещества – 3 бр., | Ендоваскуларна корекция на аневризми
|  | устройство за раздуване на балони – 2 бр. | Гръдна ендоваскуларна корекция на аневризми
Смяна на аортната клапа
Затваряне на предсърдно-септален и форамен овале дефект
Затваряне на ухото на лявото предсърдие
Коронарна интервенция
Разширена коронарна интервенция
Трансрадиална коронарна интервенция
Бъбречна интервенция
Илиачна интервенция
SFA интервенция - Повърхностни феморални артерии
Хронични тотални оклузии под
коляното СТО
Периферна емболизация
Хронични тотални оклузии на долните крайници
Атеректомия
Управление на сърдечния ритъм
Транссептална пункция
Транссепрална катетеризация и лечение на предсърдно мъждене
Съдова травма
Симулаторът да дава възможност за работа в централизирана онлайн и офлайн система за връзка с останалите симулационни станции от предмета на поръчката.
Симулатор за овладяване на диагностични и терапевтични процедури в областта на гастро-интестиналната хирургия и бронхоскопията | Вграден персонален компютър – 1 бр. | Манекен - уста и задни части за горна и долна част на храносмилателния тракт – 1 бр.; | Компютърна ендоскопия
| 24 - инчов плосък LCD сензорен екран – 1 бр. | Нос и уста за бронхоскопия – 1 бр.; | Колоноскопия
| Подвижно рамо за екрана – 1 бр. | Реален Колоноскоп – 1 бр. | Гастроскопия
| Вграден тактилен сензор – 1 бр. | Реален Дуоденоскоп – 1 бр. | Гастроинтестинална ендоскопия
| Двоен педал за крачно управление – 1 бр. | Реален Бронхоскоп – 1 бр. | Спешни състояния на стомашно кървене
|  | Устройство еталонен инструмент - горна и долна част на храносмилателния тракт – 1 бр. | Флексибилна сигмоидоскопия
|  | Водачи – 2 броя | Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография
|  | Устройство еталонен инструмент за бронхоскопия - 1 бр. | Ендоскопска ултрасонография
|  | Спринцовка 10cc – 1 бр. | Основни положения в бронхоскопията
Диагностична бронхоскопия
Спешна бронхоскопия
Основни бронхоскопски умения и диагностична бронхоскопия
Симулаторът да дава възможност за работа в централизирана онлайн и офлайн система за връзка с останалите симулационни станции от предмета на поръчката.
Мултидисциплинарен симулатор за овладяване на умения за сканиране и диагностициране при ултразвукови изследвания | Универсален компютър – 1 бр. | Манекени: | Основни умения при сонография
| 23 – инчов мултисензорен екран – 1 бр. | Глава-таз, антропоморфен, палпируем, мъжки торс – 1 бр. | Ехокардиографски модул до леглото на пациента
| Крачен педал – 1 бр. | Глава-таз, антропоморфен, палпируем торс на бременна жена – 1 бр. Допълнителен модул на корем за втори и трети триместър – 1 бр. | eFAST – разширена фокусирана оценка със сонография за модул „Травми“
| TEE конзола – 1 бр. | Емулиран сърдечен ултразвуков трансдюсер за конвергентно сканиране - 1 бр. | Коремен модул
|  | Емулиран конвексен ултразвуков трансдюсер - 1 бр. Емулиран TEE трансдюсер – 1 бр. | Трансезофагеална ехокардиография
|  | Емулиран трансвагинален трансдюсер - 1 бр. | Разширена ехография
|  | Количка – 1 бр. | Базисен гинекологичен - трансвагинален (TVS) модул
Акушерство - TVS/TAS модул, първи триместър
Акушерство - TVS/TAS модул, втори триместър
Акушерство - TVS/TAS модул, ехография на плода;
Симулаторът да дава възможност за работа в централизирана онлайн и офлайн система за връзка с останалите симулационни станции от предмета на поръчката.
Симулатор за овладяване на умения в областта на урологията, ендоурологията и PCN (перкутанно иглени) процедури | Вградена компютърна конфигурация – 1 бр. | За използване с URO Mentor: | Hall of Fame киберскопия
| 22- инчов плосък LCD сензорен екран – 1 бр. | 18F бронхоскоп - 1 бр. | Основни задачи – 10 задачи с повишаващи се нива на трудност за запознаване с анатомията на уринарната събирателна система и придобиване на умения за изпълнение на ендоурологични процедури;
| Двоен крачен педал – 1 бр. | 24F ригиден цистоскоп – 1 бр. | Модул за манипулация с камъни
|  | 12F ригиден уретероскоп – 1 бр. | Модул за лечение на стриктури
|  | Кошница с ръкохватка – 1 бр. | Основни задачи – PERC
|  | Ръкохватка-форцепс – 1 бр. | PCN процедура за пациенти с нормално тегло
|  | Водачи – 3 бр. Манекен пенис – 1 бр., | PCN процедура за пациенти с наднормено тегло;
|  | За използване с PERC Mentor: | Симулаторът да дава възможност за работа в централизирана онлайн и офлайн система за връзка с останалите симулационни станции от предмета на поръчката.
Модел (хълбок откъм гърба) на пациент с нормално тегло - 1 бр.,
Модел (хълбок откъм гърба) на пациент с наднормено тегло – 1 бр.
Игла, 15 cm – 1 бр.
Игла 21 cm – 1 бр.
· Системата за симулационно обучение е интегрирана в онлайн и офлайн централизирана платформа, която в рамките на гаранционния срок осигурява безплатно оптимално решение за управление на учебните програми, практическото симулационно обучение и образователните нужди.
· Системата позволява записване на документи и видео клипове с цел подобряване на обучението и образованието, улеснява извършването на административни задачи, създава и разпределя собствени или готови за използване курсове и изнася данни в симулационни центрове, семинари, курсове и др.
· Системата за симулационно обучение дава възможност за проследяване дейността на симулаторите и напредъка на обучаващите се по всяко време и навсякъде.