## ОП1
З А Д А Н И Е
на обществената поръчка с предмет:
„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване по 8 обособени позиции"
обособена позиция №1
Везни
№ | кат. № | Предмет /описание на необходимото оборудване | Технически характеристики на уреда | Спецификации на предложените от участника антикули, в т.ч. марка, вид и т.н. | Брой
1 |  | Аналитична везна | 220g/0,0001g с автоматична вътрешна калибрация |  | 1
2 |  | Влагомерна везна | обхват 180 г, разделителна способност 0,001 г, точност ± 0,02%, работна температура 40-160 оС, двуточково калибриране по температура с външен датчик, отчитане на резултат по % влага и % остатъчно сухо тегло, LCD дисплей с подсветка, различни темпертурни програми |  | 1
3 |  | Прецизна везна | Обхват до - 250 г. Точност - 0.001 г. Калибровка – външна Блюдо Ф=81 мм |  | 3
4 |  | Аналитична прецизна везна | Обхват до - 220 г. Точност - 0.0001 г. Калибровка – външна Линейно отклонение 0.0002 г. |  | 4
5 |  | Електронна Везна | Обхват - До 250 гр точност - 0,001 г |  | 1
6 |  | Електронна техническа Везна |  |  | 1
|  | обхват: | 400 г | 400 г
|  | разделителна способност: | 0,01г | 0,01г
|  | обхват за тариране: | мин 200г | мин 200г
|  | работна температура: | 10-40°С | 10-40°С
|  | размери на блюдото: | >100мм(диаметър) | >100мм(диаметър)
|  |  | или 100/100мм | или 100/100мм
7 |  | Джобна Везна |  |  | 1
|  | капацитет: | около 250 г
|  | разделителна способност: | 0,1г

## ОП2
З А Д А Н И Е
на обществената поръчка с предмет:
„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване по 8 обособени позиции"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2
Бъркалки
№ | кат. № | Предмет /описание на необходимото оборудване | Технически характеристики на уреда | Брой
1 |  | Вортекс миксер | скоростен обхват 0-2500 rpm или по-голям с контактен и постоянен режим на работа и с крачета против приплъзване | 1
2 |  | Електромагнитна бъркалка | Температурен обхват - 30–300 оС Обороти – 150–1200 об/мин. Обем на разбъркването – 15 л. | 3
3 |  | Лабораторни Бъркалки | С контрол и мониторинг на температура и обороти | 8
4 |  | Бъркалки |  | 1
с нагряване
магнитна с едно гнездо
|  | макс.вместимост на разтвора: | до 2 литра
|  | обороти: | 0-1200 об./мин
индикация за включено нагряване
дисплей с показание на обороти и температура

## ОП3
З А Д А Н И Е
на обществената поръчка с предмет:
„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване по 8 обособени позиции"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3
Уреди с нагряване и охлаждане
№ | кат. № | Предмет /описание на необходимото оборудване | Технически характеристики на уреда | Брой
1 |  | Орбитален термостатиращ клатачен апарат | - температурен диапазон 5 – 65оС - платформа за минимум 6 ерленмайерови колби с обем 500 мл - орбита максимум 20 мм - скорост до 300 мин-1 - възможност за монтиране на различни платформи | 1
2 |  | Водна баня с две гнезда и цифрово управление | обхват от 5 оС до 200 оС, точност ±1 оС; таймер минимум от 1 мин.-9 часа; звуков сигнал и дренажен маркуч | 1
3 |  | Стерилизатор сух - процес. управление | Температурен обхват - от 5 оС над температурата на околната среда до + 220 оС. Процесорен терморегулатор; Точност: ± 0.1 оС; Разделителна способност: 0,1 оС; Триразряден дисплей; Обем - до 250 литра; Камера от некорозиращ материал; Таймер цифров до 167 часа; Сигнализация за край на цикъл | 1
4 |  | Стерилизатор на "Кох" | 23 л;парен, при атмосферно налягане (0 атм.) | 1
5 |  | Автоклав 18л | Обем 18 л; Вертикален, Обхват температура и налягане: 115°C / 121°C / 2.7 bar, с поставка за инструменти, Заключващ механизъм; Предпазен клапан за освобождаване на налягане; Електрически предпазен термостат; Прецизен манометър и термометър | 3
6 |  | Дестилатор стенен | Дестилатор стенен 10 л/ч | 1
7 |  | Хибридизационна фурна | Принудителна циркулация на въздуха, PID контролер, Скорост на разклащане, регулируема в диапазона: 6-60 rpm; Термостатиране: от +5 оС над околна температура до 70оС; Държач за максимум 8 епруветки; Съвместим с епруветки с размер: 35х150, 200 или 300мм; Камера от неръждаема стомана; Таймер до 99 часа или повече; Цифров дисплей за скорост и температура | 1
8 |  | Фризер -20 0 С | температурен обхват от 0оС до -30оС, зона за предварително замразяване до -35оС, дебелина на рязане от 2-60 мкм през стъпка 0.5 мкм, моторизирано подаване на материала за рязане | 1
9 |  | Лиофилизатор | Лиофилизатор 5 кг/24ч с включена вакуум помпа и следните параметри: мануален контрол на налягането; тактилен дисплей за работните параметри и алармени съобщения; странично разположени връзки за вакуум и отичане; функция автоматично размразяване; стандартна цилиндрична акрилна камера с три полици и 8 връзки с клапи за фласки и бутилки, връзка тип CN 29/32; температура под -55°С | 1
10 |  | Термоблок с дигитален дисплей | Температурен обхват °C: + 5 над околната до 130 Резолюция на зададената температура °C: 0.1 Темп. стабилност при 37°C, °C: ± 0.1 | 3
11 |  | Водна баня | Обем на резервоара: 6 l Полезен обем: 4 l Температурен обхват: +5°C над стайната до 99,9°C Вътрешна камера от неръждаема стомана | 2
12 |  | Хладилник |  | 1
с фризерна част
|  | обем на хладилна част: | 232 л
|  | обем на фризерна част: | 91 л
|  | енергичен клас: | А+
автоматично размразяване
|  | размери: | 180/60/65
LED индикатор
13 |  | Система за дейонизирана вода |  | 1
|  | производителност: | 6-8 л/час
|  | резервоар: | минимум 8 л.
|  | разход на вода: | до 60 л.
|  | захранващо напрежение: | 220 V
|  | проводимост: | 2,3µS/cm
14 |  | Сушилня |  | 1
конвекционална
неръждаема стомана
|  | вместимост: | до 50 л.
|  | температура: | от 30 до 220°С
15 |  | PCR |  | 1
система за нагряване и охлаждане е подсигурена от Пелтиер елементи
|  | капацитет на блока: | 25х0,2 мл;
|  | опция: | 16х0,5мл епруветки
раб.температурен диапазон на
|  | нагряващия блок: | 4-99°С
16 |  | Автоклав полуавтоматичен хоризонтален |  | 1
раб.камера да бъде изработева от легирана електрополирана
неръждаема стомана AISI 316 С
|  | размери: | Ø250 мм х дълб. 420 мм
|  | обем на раб.камера: | 23 л.
|  | външни габаритни размери (ШхВхД): | 510 х 365 х 545 мм
|  | вътрешна раб.повърхност (ШхД): | 170 х 420 мм
|  | мощност: | 2,2 кW
|  | захранване и връзки: | 220/240 V, 50-60 Hz
да бъде включена мрежеста кошница от неръждаема
стомана за поставяне на матеиали за стерилизация
17 |  | Пещ |  | 1
|  | размери на раб.камера (ШхВхД): | 175/180 х 95/100 х 220/230 мм
|  | четиристранно нагряване: | стени, под и тавани
|  | технологичен отвор на пеща (ШхВ): | 175/180 х 95/100 мм
|  | работна температура: | 1000/1100°С
|  | максимална температура: | 1100°С
|  | мощност: | 2400VA
|  | захранващо напрежение: | 220 V/ 50 HZ
електронна комутация на електричесия товар чрез SSR
|  | управление на температурата: | с програмен микропроцесорен контролер с цифрова индикация Термодвойка тип "К"

## ОП4
З А Д А Н И Е
на обществената поръчка с предмет:
„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване по 8 обособени позиции"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4
Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение
№ | кат. № | Предмет /описание на необходимото оборудване | Технически характеристики на уреда | Брой
1 |  | Система за пречистване на вода | - петстепенна система за обратна осмоза - крайна чистота на водата до 3 микросименса - производителност мин 5 л/час - резервоар с обем минимум 5 литра - възможност за монаж под мивка | 1
2 |  | Настолен рН метър | - Обхват 0.00 – 14.00 ±0.01 - Температура 0 -100оС ±1 - Калибриране минимум в 2 точки - рН-електрод с BNC куплунг - температурна сонда - статив за електрод | 2
3 |  | Лабораторна центрофуга | - ротор с капацитет до 4х100 мл - максимална скорост до 6000 rpm - защита от прегряване на мотора - индикация за дисбаланс - автоматично разпознаване на роторите | 2
4 |  | Автоматични пипети с променлив обем | - 0.5 – 10 µl | 5
|  |  | - 10 – 100 µl | 7
|  |  | - 100 - 1000 µl | 7
|  |  | - 500 – 5000 µl | 5
5 |  | Филтрираща система – стъклена | - Държател за филтри 47/50мм - Фуния с обем минимум 300 мл - Ерленфайерова колба 1000 мл с шлиф | 1
6 |  | Стомашер за хомогенизиране на проби | - Скорост 230/265/300 ±5 - Таймер 30/60/120/ s и непрекъсната продължителност - Обем на пробите от 5 до 80 мл | 1
7 |  | Термостатична водна баня – дигитална | - Обем минимум 5 литра и 2 гнезда - Температурен диапазон до 100оС | 1
8 |  | Вакуум помпа за лабораторна вакуум филтрация | Безмаслена, за работа с въздух, неагресивни или некорозивни газове и изпарения. Дебит: до 6 л/мин, при атм налягане; Вакуум: до 100 mbar absolute; Налягане: до 2,5 bar g с една глава; клас на защита: IP20 | 1
9 |  | Пипети, автоматични | 3 броя/опаковка с обхват: 0.5–10 μL, 10–100 μL, 100–1,000 μL | 1
10 |  | Пипети, автоматични | 3 броя в опаковка с обхват: 0.1–1 mL, 0.5–5 mL, 1–10 mL | 1
11 |  | Инкубатор – термостат | температура от 5 оС до +80 оС с резолюция 0,1 оС | 1
12 |  | Инкубатор с охлаждане | температурен диапазон от 3 оС до 70 оС с точност 0,2 оС, вариации на температурата при 20 оС не повече от 0,5 оС, защитен термостат клас 3,3; електронен таймер 0-99 часа, вграден часовник и вътрешен контакт, микропроцесорен контрол с LCD дисплей | 1
13 |  | Камина за работа с химически вещества с шкаф стойка | с предно стъкло, с вентилатор 230 VAC, с блок за контролиране скоростта на въздуха с дигитален дисплей, аларма, 3 слойна конструкция на корпуса, защита | 2
14 |  | Ударна мелница за финно смилане на твърдофазни проби | трифазов мотор, вграден честотен преобразувател с LED дисплей; ударна смилаща камера с обем 300мл; ударен тип; Мощност: 1000 W; Вграден контрол на скоростта с LED дисплей; Скорост: от 50 до 6000 об/мин; Вградена защита от прегряване, претоварване и блокиране на ротора; Клас на защита: IP 20; сито 2,0 мм | 1
15 |  | Ултразвуков процесор 750W | Ултразвуков процесор 750W, AC вход 220 V, Schuko щепсел + Защитна система за органичаване на звука + концентриран микротип с диаметър 3 мм и обем 1-10 мл за 500 и 750W ултразвуков процесор | 1
16 |  | Ултра-звуков дезинтегратор | Ултра-звуков дезинтегратор със звукозащитен корпус за 130 W | 1
17 |  | Мини центрофуга с вортекс | с вортекс и два ротора - за 12 х 1,5 и 0,5/0,2 мл (max 3500 rpm) | 1
18 |  | Настолна охлаждаща центрофуга | Ъглов ротор за 24 х 1,5/2,0мл с капак защитен от преминаване на аерозолис за 24 епруветки от 1,5/2 ml (-9 до +40 °С) max 21,130 х g (15 000 rpm); Система за дрениране на кондензата от роторната камера | 1
19 |  | Универсална настолна охлаждаща центрофуга | настолна охлаждаща центрофуга с летящ ротор с капацитет 4 х 500мл и адаптoри за: 48 х 15мл и 20 х 50мл Falcon епруветки; Подържана скорост с летящия ротор: 4000rpm (3200 xg); Поддържана температура в минимален диапазон от -9 оС до 40 оС | 1
20 |  | Шкаф за газови бутилки | Шкаф за 4 газови бутилки 1000х600х1800 мм, 4 врати, решетъчен рафт неръждаем | 1
21 |  | Вортекс | Тип движение: орбитално Орбита: 4 mm Скорост: 750 – 3000 rpm Задаване на скоростта: аналогово Режим на работа: автоматичен или непрекъснат | 2
22 |  | Aвтоматичен дестилатор за вода без резервоар | Проводимост приблизително 2.3 μS/см при 20 ºС ; Капацитет на дестилатора: 4 l/h; Необходимо количество студена вода: ~ 40 l/h; | 1
23 |  | ЕКГ Апарат - 12 канален (USB връзка с компютър) и софтуер | - 10 ЕКГ отвеждания - Чувствителност - 2.5, 5, 10, 20, авто (I~a VF:10, V1~V6:5) mm/mV - Скорост на печат - 12.5, 25, 50 мм/s - Цветен дисплей - 480 x 272 - Детекция на пейсмеъкър - Вътрешна флаш памет - Захранване - AC - Комуникация - PC връзка с RS232 и интерфейс и LAN | 1
24 |  | Диагностичен аудиометър с въздушна и костна проводимост | - Компютърна диагностика - Честотен обхват:53:53125-8000Hz - Динамичен обхват (AC): от - 10 до макс.+120 dBHL въздушна проводимост - Динамичен обхват (BC): от - 10 до макс. +80 dBHL костна проводимост - Слушалки | 1
25 |  | Електронен спирометър с вграден пулсоксиметър | - Вграден дисплей, клавиатура и термо-принтер Вътрешен температурен сензор за BTPS преобразуване Памет с капацитет за над 6000 спирометрични изследвания Интерфейс: RS32, USB, Bluethooth Система за измерване на поток/обем с цифрова турбина, без необходимост от калибрация Температурен сензор за автоматична G54температурна компенсация Захранване: Акумулаторна батерия и мрежов адаптер Софтуер WinspiroPRO Измервани параметри: *FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FV, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, PEF25%, FEF50%, FEV75%, FEV25, FET, Vext, Lung, Age, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, VC, IVC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV Цветен графичен дисплей с висока разрешаваща способност вграден пулсоксиметър Комплкт със 100 бр. турбини за еднократна употреба | 1
26 |  | Рефрактометър - дигитален | скала Brix Refractive index, обхват 0 – 85%, 1,3330 – 1,5100 nD, деление 0,1 % 0,0001 nD, Температура на пробата: 10°С - 30°С, Степен на защита: IP67, цветен TFT дисплей: 43 x 57 мм, ATC (Автоматична температурна корекция), Минимален обем на пробата : 2 капки, Захранване: 2 x AAA (1,5V) | 1
27 |  | Конфигурация Спектрофотометър |  | 1
|  | Дължина на вълната | 190-840 нанометра
|  | Точност на дължината на вълната | ± 1 пМ
|  | Фотометричен обхват | 0.02 до 75
|  | Фотометрично точност | ± 2%
|  | Детектор | 2048-елемент линейна силициев CCD матрица
|  | Примерни отделения | 1
|  | Дължина на пътя | 1 mm (с автоматичен обхват до 0.05 мм)
|  | Източник на лампата | Ксенонова светкавица лампа
|  | Време за сканиране | <5 секунди
|  | Размери (см) | 14 х 20см
|  | Тегло | 2,0 кг
28 |  | Водна баня |  | 1
|  | размери: | 240 х 240 х 120мм
|  | обем: | 7 л.
|  | температурен диапазон: | + 20 - +100°С
електронен контрол на температурата
дигитален дисплей
с ваничка
автоматично изключване
програмируем режим на работа
държател за епруветки
29 |  | Електрод |  | 1
комбиниран стъклен
30 |  | Центрофуга |  | 1
2000 - 6000 rmp (регулиране през 500 rmp)
|  | spin таймер: | 1 сек. - 30 мин.
|  | mixing strngth: | soft, medium, hard
|  | време за смесване: | 0 - 20 секунди
|  | регулиране на циклите: | 1 - 999 цикъла
включва ротор за 12 х 1,5 мл епендорф епруветки
ротор RC - 0,5/0,2 за 12 х 0,5 + 12 х 0,2 мл епендорф епруветки
31 |  | Центрофуга |  | 1
без ротор
|  | максимални обороти: | 18 000 min‾¹
|  | максимален капацитет: | 6х50 ml
време за центрофугиране-възможност за избор
|  | на следните режими: | от 1 s до 100 min
режим на непрекъсната работа
режим на кратки цикли
безчетков мотор
контролен електронен дисплей
възможност за избор на скорост
автоматично изключване при разбалансираност
заключване на капака след стартиране
камера от неръждаема стомана
|  | материал: | метал, вкл.капака
|  | макс.размери: | 250х300х350 мм
|  | максимално тегло: | 12 кг
възможност за избор на летящи, ъглови, хематокритни ротори
|  | захранване: | 220V/50Hz
|  | консумирана мощност: | 500V A
32 |  | Ротор |  | 1
|  | макс. скорост: | 8610 xg
|  | гнезда: | 6
|  | епруветки: | 6 бр.х50 мл.

## ОП5
З А Д А Н И Е
на обществената поръчка с предмет:
„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване по 8 обособени позиции"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5
Оптически уреди
№ | кат. № | Предмет /описание на необходимото оборудване | Технически характеристики на уреда | Брой | Брой
1 |  | Лабораторен микроскоп - бинокулярен | - Окуляри DIN E-PLAN ахроматен 4х/0.10 DIN E-PLAN ахроматен 10х/0.25 DIN E-PLAN ахроматен 40х/0.65 DIN E-PLAN ахроматен 100х/1.25(S)(Oil) - Увеличение от 40х до 1000х |  | 6
3 |  | Бинокулярен микроскоп | С увеличение от 250х до 1600х |  | 10
4 |  | Светлинен микроскоп | халогенно осветление с 6V 30W халогенна лампа; 4-позиционен предмет, бинокулярна фотографска тръба 30 ° / 20 (50:50) - окуляри 10x /20 Br.foc; Цели на Plan-Achromat 4x, 10x, 40x Ph2 и 100x Масло - кондензатор 0.9 / 1.25 wih Ph2 фазов контрастен плъзгач; пинчова диафрагма, d = 30mm; външен захранващ блок; специални адаптери - прахово покритие; в комплект с олио с 5 ml масло за потапяне и цветен филтър комплект синьо, зелено, жълто и 6V 30W халогенна лампа (резервна част) с камера за микроскоп 105 цвята с драйвери 64bit, USB 3.0 PCIe x1 интерфейс |  | 1
5 |  | Епифлуоресцентен микроскоп | Прав автоматизиран флуоресцентен микроскоп с моторизиран фокус; Напълно автоматизирано управление на светлинната ос; Система за автоматична настройка на светлината; Сензитивен цветен екран за контрол на функциите; LED осветление; Видимо поле 25мм; Моторизиран кондензер, с автоматично Кьолер осветление; Револвер за 7 бр. обектива, електронно кодиран; Моторизиран револвер за 8 бр. флуоресцентни филтри; 7бр. флуоресцентни филтри в целия диапазон; Източник на флуоресценция с метал халидна лампа, без необходимост от центриране и живот мин. 2000 раб./часа.; План флуоритни обективи 5х, 10х, 20х, 40х, 63х, 100х oil; Окуляри 10х/25; Цветна цифрова камера за флуоресценция с активно охлаждане, 1920 x 1440 pixel, 50 fps |  | 1
6 |  | Инвертен флуоресцентен микроскоп | Инвертен миккроскоп с флуоресценция и електронно кодирани елементи; страничен порт за камера; система за автоматично регулиране на светлината; LED осветление; видимо поле 25 мм; ролвер за 6 бр. обектива електронно кодиран; електронно кодиран револвер за 6 бр. флуоресцентни филтри; флуоресцентни филтри 5 бр. в целия диапазон; източник на флуоресценция с метал халидна лампа без необх. от центриране и мин. живот 2000 раб. часа; план флуоритни обективи: 5Х, 10Х, 20Х, 40Х, 63Х, 100Х масло; окуляри: 10Х/25; цветна цифрова камера за флуоресценция с активно охлажане-2560х1920pxl; 18fps; софтуерен модул за заснемане и обработка на флуоресцентни изображения |  | 1
7 |  | Лазер полупроводников червен + захранване | мощност от 10 до 50 mW |  | 1
8 |  | Лазер полупроводников зелен + захранване | мощност от 10 до 50 mW |  | 1
9 |  | Лазер полупроводников син + захранване | мощност от 50 до 100 mW |  | 1
10 |  | Лазер хелиево неонов червен (632,8 nm) + захранване | мощност от 3 до 6 mW |  | 1
11 |  | огледало алуминиево със защитно покритие | диаметър 1'', спектрален диапазон VIS + NIR |  | 10
12 |  | лещи комплект | диаметър 1'', спектрален диапазон VIS + NIR, фокусни разстояния от 10 cm до 100 cm |  | 2
13 |  | Металографски микроскоп |  |  | 1
с възможност за дигитализация на образа и едновременно наблюдение на монитор
|  | увеличение | от 50х до 507х
|  | диапазон за преместване на предметната маса | надлъжно -от 0 до 40 мм, напречно - от 60 до 80 мм, въртеливо - от 0 до 360 градуса
|  | стойност на деленията на скалите | премчестване - 1 мм, въртене - 2 градуса,
|  | стойност на деленията на нониуса | на масата . 0,1 мм, на механизма за микрометрична фокусировка - 0,002
|  | габаритни размери | 310х320х540 мм
|  | тегло | 8 кг
|  | обективи по 1 бр. | планахромат f= 16 х 0,30; планахромат f= 25 х 0,25; планахромат f= 6,3 х 0,65; планахромат f= 6,3 х 0,60;
|  | окуляри по 2 бр. | 6,3х; 10х; 12,5х; 16х
|  | камера | цифрова
|  | видео запис | 1080 зp FULLHD
|  | снимки | до 16 megapixel
|  | софтуер | Windows XP, Windows 7
14 |  | Конфигурация Поляриметър |  |  | 1
кръгов, с Nicol – призма
589.3 nm монохромат. светлина и LED-лампа
|  | ИЗМЕРВАТЕЛЕН ОБХВАТ | +/- 180°
|  | Прецизност | 0.05%
|  | Разделителна способност | 1°
|  | Окуляр с фокусно увеличение | 3Х
|  | Поляриметрична тръба | 100 нанометра и 200 нм
|  | Размери | 510х135х380 мм
|  | Захранване | 230V/ 50 Hz, 30 W
15 |  | Ротационен вакуум изпарител |  |  | 1
хидравлична лифтова система за сваляне и вдигане
практичен комби-клип за лесно монтиране и демонтиране на изпарителната колба
уплътнители от PTFE/стъкло, устойчиви на химикали
оптимизиран вертикален хладник
|  | водна баня с работен обхват: | +20°С - +90°С с устойчиво на корозия покритие и цифров дисплей за температурата, с температурна точност +/-1°С
регулируем ъгъл на главата за оптималнто нагласяне ъгъла на потапяне на изпарителната колба към водната баня
застандартна дестилация в колби с обем от 50 мл до 4000 мл
кран за аериране на системата и полуавтоматична дестилация с допълване
в комплект с 1 изпарителна колба и 1 приемна колба с обем от 1 литър и шлифт STJ 29,2/32
|  | обороти: | 20 - 280 rpm
|  | размери вкл банята (L x H x D) | 430 x 520 x 315 mm
CE/CSA сертификат
16 |  | Ултразвукова вана |  |  | 1
без нагряване, в комплект с капак
|  | материал: | неръждаема стомана
влагоустойчива клавиатура
функция дегазиране
дренаж позициониран от задната страна на ваната за лесно почистване
LED индикация за нагласено и оставащо време
възможност за непрекъсната работа или такмер от 1 до 30 минути
|  | вътрешни размери (L x B x H): | 240 х 137 х 100 мм
|  | външни размери (L x B x H): | 300 х 179 х 214 мм
|  | обем: | 2,75 л
17 |  | Микроскоп - бинокулярен за обучение и лабораторна работа |  |  | 1
бинокулярна глава с 45°наклон и 360° ротация
диоптрична настройка +/-5 dp в двата окуляра
|  | окуляри: | DIN стандарт WF10x(18 mm Ø) и WF16x(11 mm Ø)
|  | обективи: | DIN стандарт, ахроматични, 4х (0.1 nA), 10x (0.25 nA), 40x (0.65 nA) retractable и 100x (1.25 nA) имерсионен и retractable
|  | общо увеличение: | 1600х
Кондензер Abbe 1.25 nA с диафрагмен ирис и сменяеми филтри
|  | осветление: | вградено, контрол за интезитет на светлината
|  | масичка: | подвижна
окомплектован със покривало и кутия за пренасяне
18 |  | Микроскоп - стереомикроскоп за обучение и лабораторна работа |  |  | 1
бинокулярна глава с 45°наклон и 360° ротация
|  | наклон на тубуса: | 45°
диоптрична настройка +/-5 dp в двата окуляра
|  | окуляри: | 10х/20
|  | обективи: | 2х/4х
|  | увеличение: | 0,7 до 4,5 zoom
|  | работно разстояние: | 100 мм
|  | работно поле: | 28 мм до 45 мм диаметър
|  | осветление: | избор между горно и долно, с превключвател; долно 6V/20W 20 халогенна лампа; горно 6V/15W халогенна лампа с рефлектор
|  | захранване: | 220V
окомплектован с противопрахово покривало
19 |  | Микроскоп |  |  | 1
бинокулярен
бинокулярна глава, наклонена на 45° и възможност за въртене
широкообхватен окуляр WF10X/18 mm
четиригнезден патронник за обективи с парацентрични стопове
ахроматични обективи 4Х, 10Х, 40Х със стопове,
имерсионен 100Х/1,25 със стоп
възможност за груба и фина настройка на фокусирането
вградена механична масичка с нониус
1,25NA АББЕ кондензор с възможност за фокусиране
ирисова диафрагма с държател за филтри
LED осветление с контрол на интензитета и акумулаторна батерия
включена батерия и зарядно устройство за батерии

## ОП6
З А Д А Н И Е
на обществената поръчка с предмет:
„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване по 8 обособени позиции"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6
Уреди за детекция и анализ
№ | Кат. № | Предмет /описание на необходимото оборудване | Технически характеристики на уреда | Спецификации на предложените от участника антикули, в т.ч. марка, вид и т.н. | Брой
1 |  | ELISA рийдър | - Обхват на дължината на вълната 400-750 nm - Подходящ за 6, 12, 24, 48 и 96 ямкови плаки - Възможност за инсталиране минимум на 5 филтъра - филтри 405, 450, 490, 630 nm - софтуер за анализ на данни |  | 1
2 |  | Сканиращ спектрофотометър UV-Vis | обхват: 190-1100 нм; ±1 нм; работа с различни по форма и обем кювети - 13, 16, 24 мм кръгли; 10, 20 и 50 мм правоъгълни; двоен лъч с корекция спрямо вътрешен референтен стандарт; ксенонова импулсна лампа, двойни силициеви фотодиоди; измерване абсорция, % пропускливост, концентрация; въвеждане на методи |  | 1
3 |  | Автоматичен титратор за определяне на FOS/TAC | с две бюрети, две вградени перисталтични помпи, USB изход за експорт на резултатите, с цветен дисплей и комплект аксесоари и консумативи за определяне на FOS/TAC |  | 1
4 |  | Лабораторен анализатор за определяне на токсичност | система за определяне на микробна токсичност на водни проби по биолуминисценция |  | 1
5 |  | Автоматична система за определяне потенциала на образуване на метан | Секция за инкубация на пробите – вкл. водна баня, стъклени бутилки и бъркалки; Секция за фиксация на CO2; Секция за съхранение на енергия; Съхраняване на данните, софтуер, Ethernet TCP/IP data interface, захранващ кабел |  | 1
6 |  | Лабораторен рН метър | обхват: -2,00 до +20,00; калибриране до 5 точки; температурен обхват: -5 до +105оС; температурна компенсация; разделителна способност: 0,001; относ. Точност: ± 0,002 |  | 1
7 |  | Преносим рН метър | с автоматично разпознаване на буфера при калибриране, LCD екран, автоматична температурна компенсация, висока резолюция: (0,001 рН / 0,1 mV) |  | 1
8 |  | Преносим уред за измерване на разтворен кислород по оптичен метод | обхват: 0 - 50 mg/l кислород , 0 - 500 % разреждане, -5 - 50 °C температура, - разд. способност: 0.01 mg/l; 0.1 %; 0.1 °C |  | 1
9 |  | UV/VIS-спектрофотометър | Обхват на дължината на вълната: 190-1100nm Точност: ± 0.5 nm Повтаряемост: 0.3 nm Стабилност: ± 0.002A/h при 500 nm Стандартен държател за кювети: 4-позиции х 10 mm |  | 1
10 |  | pH метър | pH: обхват: -2.000 … 20.000 резолюция: 0.001 / 0.01 / 0.1 точност: ± 0.002 Температура: обхват: -5.0 … 130.0 °C резолюция: 0.1 °C точност: ± 0.1 °C Калибриране в 5 точки 8 предефинирани групи буфери 1 свободно избираема буферна група Автоматично разпознаване на буфери рН Електрод |  | 1
11 |  | Mini вертикална електрофореза | Размер на плочите: 10 x 10 cm Размер на гела: 7.5 x 8 cm |  | 2
12 |  | Mini хоризонтална електрофореза | Размер на гела: 7 x 7 cm Макс. проби: 7 x 7 cm Трей – 32 Проби Буфер: 225 ml Гребени: брой зъбци: 1, 2, 4, 8, 10, 12, 16 дебелина: 0.75, 1, 1.5, 2 mm |  | 2
13 |  | Лабораторно захранващо устройство | max Напрежение 300V max Ток 400 mA max Мощност 60 W |  | 2
14 |  | Токоизправител за електрофереза |  |  | 1
|  | мощност: | 220 V
4 успоредни извода
|  | таймер: | 0,99:59 часа
автоматично възстановяване след токов срив с възстановяване на
програмата
слаб звук при край на програмата
постоянен волтаж
2 х 4 дигитален LED-дисплей с дигитално програмиране
програмиране с 9 набора от параметри, до 9 стъпки всеки
защита от претоварване
15 |  | рН метър |  |  | 1
|  | обхват: | рН 0.00 до 14.00, 0.0 до 100.0°С
|  | разделение: | рН 0.01, 0.1 mV (ISE)
|  | точност(при 20°С): | рН ±0.01, ±0.2 mV(ISE); ±1 mV(ORP), ±0.5°C
автоматична калибровка
5 запеметени буфера
автоматична температурна компенсация: 0 до 100°С
електрод HI 1131B c BNC куплунг и 1 м кабел
|  | условия на работа: | 0 до 50°С
|  | размери: | 240 х 182 х 74 мм
комбиниран стъклен електрод
16 |  | LCR метър |  |  | 1
|  | съпротивление: | мин. 0.01 mΩ - макс. 100МΩ
|  | капацитет: | мин. 0.01nF - макс. 100mF
|  | индуктивност: | мин. 10nH - макс. 100kH

## ОП7
З А Д А Н И Е
на обществената поръчка с предмет:
„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване по 8 обособени позиции"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7
Уреди за измерване на лъчения
№ | Кат. № | Предмет /описание на необходимото оборудване | Технически характеристики на уреда | Спецификации на предложените от участника антикули, в т.ч. марка, вид и т.н. | Брой
1 |  | Измерител на непрекъсната светлинна мощност | спектрален диапазон VIS + NIR, диапазон на измерваната мощност от 0,1 mW до 5 В |  | 1
2 |  | Преносим сцинтилационен детектор за рентгенови и гама-лъчи и неутрони | - обхват по енергии на фотонното лъчение: 30keV-3MeV или по-широк - обхват по мощност на дозата (Dose rate) : 1nSv/h - 10mSv/h или по-широк - възможност за спектрометрични измервания и идетификация на нуклиди - възможност за регистриране неутрони и определяне на неутронен пренос (neutron flux) - захранване с батерии - възможност за работа при температури от -10°C до 40°C и висока влажност (напр. RH=80%) - възможност запазване на измерванията и за връзка с компютър |  | 5
3 |  | Преносим широкоплощен детектор за алфа- и бета-лъчи | - площ на детекторния прозорец по-голяма от 300cm2 - възможност за разделяне сигнала от алфа- и бета-частици - работен диапазон 0-5000cps за алфа-канала и 0-50000cps за бета-канала (или по-широки) - захранване с батерии - възможност за работа при температури от -10°C до 40°C и висока влажност (напр. RH=80%) - възможност за връзка с компютър |  | 5
4 |  | Електронен персонален дозиметър | - праг на чувствителност по доза от фотонно лъчение 1µSv или по-добър - праг на чувствителност по мощност на дозата от фотонно лъчение 0.1µSv/h или по-добър - Възможност за определяне на доза от неутрони и бета-частици - удароустойчивост - аларма при надхвърляне на оределен праг на дозата/мощност на дозата - възможност за работа при температури от -10°C до 40°C и висока влажност (напр. RH=80%) |  | 5

## ОП8
З А Д А Н И Е
на обществената поръчка с предмет:
„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване по 8 обособени позиции"
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8
Уреди, използвани в електротехниката
№ | кат. № | Предмет /описание на необходимото оборудване | Технически характеристики на уреда | Спецификации на предложените от участника антикули, в т.ч. марка, вид и т.н. | Брой
1 |  | Осцилоскоп цифров двуканален/четириканален | BW 125МHz, (или300MНz) 500 MSa/s или 1GSa/s свързване на входа -AC, DC, GND входен импеданс 1 MΩ +/- 2 % в паралел10 pF +/- 5 pF Max. входно напрежение 400 V DC/ACpp; TFT цветен дисплей с резолюция: 800х600 пиксела и 65 536цвята 20 см (8 ")цветен дисплейTFT USB порт за пренос на данни в реално време или четене на вътрешна памет VGA изход за външен монитор LAN връзка 20 автоматични режима на измерване и FFT функция PASS/FAIL функция Безопасност: EN 61010-1; CAT II Аксесоари: 2бр. BNC кабели, Pass/Fail- адаптор, USB кабел, софтуер за Windows 2000/XP и VISTA, захранващ кабел, 2 сонди |  | 1
2 |  | Цифров Мултимер Мултицет, | Дигитален дисплей, Максимална стойност на измереното напрежение: 1000V DC, 750V AC (MAX), Измерва: постоянно напрежение 200mV – 1000V/DC, променливо напрежение 200V - 750V/AC, постоянен ток 10A, |  | 1
3 |  | Амперклещи Цифров мултицет , | Дигитален дисплей, С максимално показание 1999, Постоянно напрежение: 1000V DC, Променливо напрежение: 750V AC, Променлив ток: 200-1000A, Съпротивление: 20M- 200M, |  | 1
4 |  | Захранващ блок | 0-32V настройваемо изходно напрежение, стъпка 1mV; 0-3А настройваем изходен ток; регулиране по напрежение на товара ≤0.01%+3mV; регулиране по ток на товара ≤0.2%+3mA; регулиране по входно напрежение ≤0.01%+3mV; шумови характеристики: по напрежение ≤1mVrms, по ток ≤3mArms. Точност на дисплея: ≤±1%rdg+2digits |  | 1
5 |  | Цифров RLC метър | Избор на обхват LCD дисплей /разряд/ 6000 Съпротивление 600/6K/60K/600K/6Mohm±1.0%, 60Mohm±1.5% Капацитет 6nf±2.0%, 60n/600n/6uf±1.0%, 60u/600u/6mF±1.5% Индуктивност 600uH±2.5%, 6m/60m/600mH±1.5%, 6H<4H:±2.8% >4H:±5.0%, 60H<40H:±3.5% Осветление на дисплея |  | 1
6 |  | Адаптер 12-13.8V ST 5A | Входно напреж.100 - 240AC V Изходно напреж.12-13.8 V Изходен ток 5000 mA Изходна мощност 60 W |  | 1